## Troškovnik
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - "Elektromagnetski stolac"
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, dana u vremenskom periodu od 28.09.2023. godine u 8:30 sati, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Elektromagnetski stolac"
Red. br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE | ZADOVOLJAVA (da/ne) | NAPOMENA
1. | Profesionalni aparat za liječenje inkontinencije i terapiju disfunkcije zdjeličnog dna
2. | Četrikanalni uređaj sa stolicom za stimulaciju
3. | Stolica za stilmulaciju sa dva magnetna aplikatora na sjedećem i leđnom dijelu
4. | Opcija naknadne nadogradnje sa ručnim aplikatrom diametra 155 mm
5. | Neinvazivna i bezbolna terapija , koja ne zahtijeva pripremu pacijenta , tokom terapije pacijent udobno sjedi u svojoj odjeći
6. | Prilagodljiva frekvenca , intenzitet i oblik signala putem LCD ekrana osjetljivog na dodir
7. | Opcija naknadne nadogradnje sa ručnim aplikatrom diametra 100 mm
8. | Opcija naknadne nadogradnje sa stalakom za aplikator
9. | Snaga magnetnog polja max. 3 Tesla
10. | Modulacija amplitudna ili frekvencijska modulacija
11. | Aktivno vrijeme : 1 s do 20 s
12. | Relaksacijsko vrijeme : 1 s do 30 s
13. | Trajanje terapije 1-60 min.
14. | Maksimalni broj koraka u programu 8
15. | Maksimalno trajanje svakog koraka 1 s do 20 min.
16. | Broj standardnih programa 100
17. | Broj slobodnih programa 72
18. | Postolje za stolicu
19. | Kolica za uređaj
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok izvršenja:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ mjeseci
3. Ostali prijedlozi: -Isporuka i montaža s puštanjem u punu funkciju -Dolazak ovlaštenog servisera u slučaju kvara u roku 48 sati -Jamstveni rok na opremu: iznosi 24 mjeseci jamstva (minimalno 24 mjeseci) na lokaciji korisnika od potpisivanja primopredajnog zapisnika. -Glavni dijelovi koji se poprave ili zamjene u jamstvenom roku imat će jamstvo od 6 mjeseci (minimalno 6). -Preuzimamo obvezu, ukoliko naša ponuda bude odabrana, isporučiti predmet nabave u roku od 40 dana (ne duže od 30 dana) od primitka Narudžbe.