## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - "Respirator"
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, dana 04.10.2023. godine u 13:15 sati u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, Upravna zgrada, 2. kat, Sindikalna dvorana, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Respirator"
Red. br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
| 1 | 2 | 3 | 4
Respirator za novorođenčad
Red. br. | Opis
1. | Respirator za mehaničku ventilaciju neonatalnih, pedijatrijskih i odraslih pacijenata
1.1. | Ventilacija pacijenata odrasle, dječje i neonatalnih dobi
1.2. | Modaliteti ventilacije
1.3. | Volumno i tlačno kontrolirana ventilacija
1.4. | SIMV VC+PS, SIMV PC+PS
1.5. | APRV
1.6. | Ventilacija uz podršku tlakom
1.7. | Bifazični mod
1.8. | Bifazični mod s garantiranim volumenom
1.9. | Potpora volumenom (VS)
1.10. | CPAP/PS
1.11. | nCPAP
1.12. | Kompenzacija tubusa
1.13. | Neinvazivna ventilacija
1.14. | Modalitet spontanog disanja za procjenu odvikavanja pacijenta od respiratora prema kliničkom protokolu sa sigurnosnom back-up ventilacijom
1.15. | Parametri ventilacije
1.16. | Inspiracijski volumen u minimalnom rasponu od 2 do 2000 ml
1.17. | Protok u minimalnom rasponu od 0.2 do 160 l/min
1.18. | Maksimalni vršni protok barem 200 l/min
1.19. | Inspiratorni tlak u minimalnom rasponu od 1 do 98 cmH2O
1.20. | PEEP/CPAP u rasponu od minimalno 1 do 50 cmH2O
1.21. | Inspiracijski okidač aktiviran promjenom protoka i promjenom tlaka
1.22. | Aktiviranje okidača protokom u minimalnom rasponu od 1 do 8 l/min
1.23. | Aktiviranje okidača tlakom u minimalnom rasponu od -8 do -0.5 cmH2O
1.24. | Izdisajni okidač u rasponu od minimalno 5-80% vršnog inspiratornog protoka
1.25. | Potpora tlakom od razine PEEP/CPAP-a u minimalnom rasponu od 0 do 60 cmH2O
1.26. | I:E odnos u minimalnom rasponu od 1:9 do 4:1, 1:79 do 60:1 u APRV i Bifazičnom modu
1.27. | Inspiratorno vrijeme u minimalnom rasponu od 0.3 - 15 sekundi
1.28. | Tpause u minimalnom rasponu od 0-10 sekundi
1.29. | Dodatne funkcionalnosti
1.30. | Mjerenja respiratorne mehanike: statička popustljivost, Auto PEEP, P0.1, NIF, Vitalni kapacitet, vršni tlak
1.31. | Postupak sukcije s fazama pre- i post-oksigenacije i automatskim utišavanjem alarma za vrijeme trajanja procedure
1.32. | Sigurnosni modalitet ventilacije u slučaju apnee u modalitetima ventilacije VC, PC, PRVC, BiLevel
1.33. | Mjerenje trahealnog tlaka pomoću intratrahealnog senzora
1.34. | Graf intratrahealnog odnosa tlaka i volumena s mogućnošću postavljanja referentne petlje i mogućnošću mjerenja interesnih točaka pomoću pokazivača na grafu putem pokazivača
1.35. | Ulaz za dodatni tlak s mogućnošću mjerenja ezofagealnog tlaka
1.36. | Mjerenje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta uz omogućavanje procjene optimalnog PEEP-a
1.37. | Ventilacija mrtvog prostora (Vd/Vt)
1.38. | Blic snimke s mogućnošću analize ključnih točaka pomoću kursora
1.39. | Kompenzacija propuštanja u invazivnoj i neinvazivnoj ventilaciji
1.40. | Kompenzacija propuštanja okidača
1.41. | Monitoring kisika netrošivim senzorom
1.42. | Integrirani nebulizator s tehnologijom mikropumpe
1.43. | Prikaz trendova svih bitnih mjerenih vrijednosti barem 72 sata
1.44. | Ekran u boji osjetljiv na dodir veličine minimalno 38 cm
1.45. | Prikaz minimalno sljedećih krivulja u stvarnom vremenu: tlak u dišnim putevima, protok, volumen, CO2 i dodatni tlak
1.46. | Prikaz minimalno sljedećih petlji: tlak-volumen, volumen-protok, tlak-protok s referentnim petljama
1.47. | Prikaz barem 4 krivulje and 2 petlje istovremeno
1.48. | Integrirana baterija, autonomije minimalno 30 min
1.49. | Potporna ruka za cijevi
1.50. | Ventilator montiran na pokretno podvozje
1.51. | Plinski modul: mjerenje koncentracije kisika, ugljičnog dioksida, spirometrije te indirektne kalorimetrije putem mjerenja potrošnje O2(VO2), proizvodnje CO2 (VCO2) uz praćenje potrošnje energije (energy expenditure) i respiratornog kvocijenta (RQ)
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: __ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ godine
3. Ostali prijedlozi: -Isporuka i montaža s puštanjem u punu funkciju -Dolazak ovlaštenog servisera u slučaju kvara u roku 48 sati -Jamstveni rok na opremu: iznosi 24 mjeseci jamstva (minimalno 24 mjeseci) na lokaciji korisnika od potpisivanja primopredajnog zapisnika.
Dana 29.09.2023. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Respirator"
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Respirator" gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
3.
Ovlašteni predstavnici Klinike:
1.
2.