## Sheet1
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - "Perilica rublja"
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi, Čl. 198, dana 10.10.2023. godine u 12:00 sati u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Mirogojska 8, Upravna zgrada, 2. kat, Sindikalna dvorana, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Perilica rublja"
Red. br. | MINIMALNE TEHNIČKE KARAKTERISTIKE PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
| 1 | 2 | 3 | 4
Perilica rublja
Red. br. | Opis
1 | Priključni napon i snaga: 380-415V 3AC 50Hz
2 | Grijanje Para
3 | Kapacitet: minimalno 40 kg pri punjenju 1/10; volumen bubnja minimalno 390 L;
4 | Mikrocesorsko upravljanje, pranje svih vrsta tkanina, 99 programa (tvornički +slobodni) neograničen broj faza pranja i regulacija istih
5 | Pogon stroja pomoću frekventnog regulatora
6 | Mogućnost spajanja na eksterno doziranje, proizvoljno podešavanje signala ext. doz.
7 | Simultano doziranje 4 proizvoda
8 | Dijagnostika i dojavljivanje greške alarmom + Testni program
9 | Mogućnost manualne korekcije parametara prilikom pranja
10 | Sustav automatskog vaganja i automatska prilagodba vode i deterđenata
11 | Programabilno postupno zagrijavanje i hlađenje.
12 | Mogućnost ukopčavanja stroja u željeno vrijeme
13 | 4 interna doziranja, 12 vanjskih doziranja
14 | Bubanj proizveden od AISI 304L nehrđajućeg čelika
15 | Veliki otvor Vratiju za lakši utovar i istovar
16 | Ekološka tehnologija pranja, ušteda vode i energije, ostatak vlage manji od 50%
17 | G-sila centrifugiranja min 380
18 | Veliki otvor vratiju, minimalno 550mm
19 | Dizajn bubnja sa prešanim rupama bez oštrih rubova, za nježnu obradu rublja, bolje centrigiranje, manji ostatak vlažnosti i dugi vijek očuvanosti tkanine
20 | Ispusni ventil minimalnog promjera 76 mm
21 | Sustav čvrstih opruga i amortizera za stabilizaciju stroja
22 | Maksimalne dimenzije stroja u mm (ŠxDxV) ; 1400mm x 1550mm x 1800mm
23 | Maksimalna težina 1500kg
24 | Buka stroja maksimalno 70dB
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: __ dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: jamstveni rok dulji od __ godine
3. Ostali prijedlozi: -Isporuka i montaža s puštanjem u punu funkciju -Dolazak ovlaštenog servisera u slučaju kvara u roku 24 sati
Dana 05.10.2023. godine upućen je poziv potencijalnim ponuditeljima i članovima stručno savjetodavne grupe radi utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Perilica rublja"
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave "Perilica rublja" gore navedene tehničke specifikacije.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
3.
Ovlašteni predstavnici Klinike:
1.
2.