## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Nabava sustava za nadzor temperature, ev. Broj 05/2024 JN
TROŠKOVNIK - prva izmjena
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Digitalni TCP/IP kontroler za sustav mjerenja temperature i relativne vlage | kpl | 2
2 | Transmiter i sonda za precizno mjerenje temperature i relativne vlage | kpl | 6
3 | Transmiter i sonda za precizno mjerenje temperature i relativne vlage | kpl | 16
4 | Transmiter i sonda za precizno mjerenje temperature i relativne vlage | kpl | 2
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO SA PDV-om u EUR
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Digitalni TCP/IP kontroler za sustav mjerenja temperature i relativne vlage
1.1. | LAN 10/100 Mbps, WLAN (Wi-Fi), integriran WEB server, lokalni data loging s ugrađenom internom memorijom, modul za bežično priključenje sondi za mjerenje temperature i mjerenje temperature i vlage
1.2. | Ugrađena backup baterija za neprekidno napajanje oko 1 sat
1.3. | Prikaz trenutnih vrijednosti (trenutne temperature i vlage, prikaz max. i min. trenutne temperature i vlage), Prikaz temperature i vlage u zadanom periodu (dnevni, tjedni, mjesečni, godišnji prikaz ili u treženom vremenskom periodu)
1.4. | Izračun i prikaz MKT - srednje kinetičke temperature
1.5. | Prikaz alarmnih događaja (preniska ili previsoka temperatura, detekcija prekida protoka podataka do glavnog WEB servera)
1.6. | Minimalna pohrana podataka lokalno na internu memoriju, min. 1.000.000 mjernih zapisa
1.7. | Automatska izrada izvještaja za ispis dostupna samo autoriziranom osoblju (user name i password). Prikupljenim podacima mora biti onemogućeno manipulirati, brisati ih ili dodavati. Potpuna nezavisnost od postojećeg softvera i hardvera korisnika, aplikacija te bolničke mreže. E-mail alarmiranje s vremenskim podešavanjem (mogućnost naknadne nadogradnje za slanje SMS alarma)
1.8. | Digitalni kontroler podržava mjerenja minimalno 100 RF senzora za temperaturu i vlagu i minimalno 100 RF senzora za temperaturu
1.9. | Pristup svim gore navedenim podacima i alarmu; autorizirani korisnik može pristupiti putem smartfona, tableta, PC ili drugih medija sa mogučnošću data prometa ili LAN/WiFi mreže
2. | Transmiter max. snage 20dB i sonda za precizno mjerenje temperature
2.1. | Maksimalno odstupanje senzora ±0,5°C za temperaturu u odnosu na laboratorijski etalon na uzorku 1.000 jedinica
2.2. | Sonda laboratorijske kvalitete i preciznosti u CMOS tehnologiji, opseg mjerenja od -95 do +100 °C
2.3. | Priključni kabel min. 2 metra
2.4. | Ugrađeno minimalno 3 AA baterije
3. | Transmiter max. snage 20dB i sonda za precizno mjerenje temperature
3.1. | Maksimalno odstupanje senzora ±0,5°C za temperaturu u odnosu na laboratorijski etalon na uzorku 1.000 jedinica
3.2. | Sonda laboratorijske kvalitete i preciznosti u CMOS tehnologiji, opseg mjerenja od -40 do +125 °C
3.3. | Priključni kabel min. 2 metra
3.4. | Ugrađeno minimalno 3 AA baterije
4. | Transmiter max. snage 20dB i sonda za precizno mjerenje temperature
4.1. | Maksimalno odstupanje senzora ±0,5°C za temperaturu u odnosu na laboratorijski etalon na uzorku 1.000 jedinica
4.2. | Sonda laboratorijske kvalitete i preciznosti u CMOS tehnologiji, opseg mjerenja od -95 do +100 °C
4.3. | Priključni kabel min. 2 metra
4.4. | Ugrađeno minimalno 3 AA baterije
U __________________________, _____._____.2024. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.
Minimalni jamstveni rok ponuđenog uređaja mora iznositi 24 mjeseca.
U cijenu mora biti uključena dostava, instalacija, edukacija osoblja za rad na uređaju, godišnja zamjena baterija i korekcije koeficijenata u web aplikaciji nakon umjeravanja (2024 i 2025 g.) Izrada IQ/OQ dokumentacije
izrada web sučelja korisnika, puštanje u rad, obuka korisnika, dva godišnja umjeravanja svih navedenih sondi i izdavanje potvrda o umjeravanju,
godišnja zamjena baterija i korekcije koeficijenata u web aplikaciji nakon umjeravanja (2024 i 2025 g.) Izrada IQ/OQ dokumentacije