## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Aparat za primjenu dušičnog oksida Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | UREĐAJ ZA DOZIRANJE DUŠIČNOG MONOKSIDA NA MOBILNOM PODVOZJU
1.1 | Upotreba na novorođenčadi, djeci i odraslim pacijentima
1.2 | Za terapiju plinom koristi spremnike s dušikovim monoksidom (NO) koncentracija 50 do 1000 ppm
1.3 | Mjerenje koncentracije plinova NO/NO2
1.4 | Impulsni ventili za doziranje
1.5 | Uređajem se upravlja putem upravljačke ploče sa zaslonom
1.6 | U slučaju greške i prekoračenja ograničenja, koristi vizualne i zvučne signale
1.7 | Putem serijskog sučelja komunicira s respiratorima i POMS sustavima
1.8 | Vanjski senzori protoka
1.9 | U slučaju kvara, aktivira se doziranje u hitnim slučajevima
1.10 | Dizajniran je za mogućnost ugradnje u sustav za disanje
1.11 | Vanjsko napajanje 100V do 240V AC
1.12 | Unutarnja baterija, autonomije 2 sata, koja se može puniti kako bi se osigurao neprekidan rad uređaja u slučaju prekida vanjskog napajanja
1.13 | Automatsko prebacivanje na drugu bocu u slučaju pada ulaznog tlaka
1.14 | Maksimalna težina uređaja ispod 9 kg
1.15 | Mogućnost odvajanja uređaja od podvozja
1.16 | Ciljna koncentracija 0,1 ppm….99,9 ppm
1.17 | Minutni volumen (protok) 0,1 l/min….40 l/min
1.18 | Način doziranja okidanjem ili kontinuirano
1.19 | Preciznost doziranja koncentracije +/- 10% ili 0,2 ppm
1.20 | Potrošni materijal za minimalno 5 pacijenata
1.21 | 2 regulatora kompatibilna s NO bocama
1.22 | Podvozje s košarom za smještaj 2 boce NO-a