## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - EEG stanica Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | Digitalni EEG sustav s primjenom za jedinicu za intenzivno liječenje
1.1. | EEG sustav za kontinuirano snimanje i on-line i off-line analizu uzorka moždane aktivnosti
1.2. | Podrška za video EEG snimanje i kliničku primjenu
1.3. | Tehničke karakteristike pojačala
1.3.1. | Broj kanala:min. 32
1.3.2. | Ulazna impedancija zajedničkog moda: ≥ 50MO
1.3.3. | CMRR:≥ 117 dB
1.3.4. | Ulazni šum: ≤ 2 µV
1.3.5. | Max. Ulazni napon: min. +/- 20 mV
1.3.6. | Frekvencijski raspon:min.0.1-400 Hz
1.3.7. | Maks. Frenkvencija uzorkovanja: ≥ 1024 Hz
1.3.8. | Integrirani prikaz impedancije na strani pacijenta
1.3.9. | Povezivanje s računalom putem USB kabela
1.4. | Karakteristike softvera za akviziciju
1.4.1. | Uvoz slika i izvještaja sa vanjskih uređaja
1.4.2. | MS SQL baza podataka
1.4.3. | Funkcija za automatski oporavak
1.4.4. | Izvoz i uvoz snimaka u EDF/EDF+ formate
1.4.5. | Sustav mora moći snimati video visoke razlučivosti (Full HD, 1920 x 1080) izravno s TCP-IP izlaza IP kamere
1.4.6. | Mogućnost snimanja (Full HD, 1920 x 1080) videa s min. dvije IP kamere istovremeno
1.4.7. | Mogućnost sinkronizacije montaža, protokola, filtera i radnih površina između više stanica u lokalnoj TCP/IP mreži
1.4.8. | Automatsko izrezivanje ("pruning") EEG-a i videa
1.4.9. | Automatska detekcija šiljka i događaja
1.4.10. | Online/offline analiza trendova: min. Trendova podataka, trendova događaja,DSA jednog ili više (minimum 20) kanala, RR Interval, Burst Suppression trenda,Envelope trenda,Alpha Variability trenda,Spectral Entropy trenda, Spectral Edge trenda i qEEG(CSA (Compressed Spectral Array); BSI (Brain Symmetry Index); aEEG (amplitude integrated EEG)).
1.4.11. | Analiza online (tokom akvizicije) i offline (tokom pregleda) EEG snimka
1.4.12. | Funkcija "automatskog pokretanja" koja omogućuje automatsko pokretanje novih studija u skladu s određenim vremenskim rasporedom za istog pacijenta učitavanjem istih postavki prikupljanja.
1.5. | PC računalo za akviziciju
1.5.1. | Pohrana podataka: minimalno 500 GB
1.5.2. | RAM: min. 8 GB
1.5.3. | Monitor: minimalno 23", osjetljiv na dodir
1.5.4. | Operativni sustav
1.5.5. | Printer
1.5.6. | Kolica za smještaj opreme
1.6. | Obavezna mogućnost nadogradnje sustava
1.6.1. | Bežično pojačalo s minimalno 32 kanala s priključcima elektroda otpornih na dodir, namjenskim priključcima na pojačalu za oksimetar/fotostimulator i gumb za pacijent događaje. Mogućnost snimanja do min. 72 sata neprekidno bez zamjene baterija. Mogućnost snimanja istovremeno s min. 2 bežične IP HD kamere.
1.6.2 | Fotostimulator
1.6.2.1. | Direktno priključen na pojačalo
1.6.2.2. | Bešumni tip sa LED diodama
1.6.2.3. | Frekvencija bljeska: min. do 60 Hz
1.10. | Pribor
1.10.1. | Adapter za spajanje EEG kape na pojačalo, 1 kom
1.10.2. | Metalne disk elektrode, 3 kom
1.10.3. | EEG gel, 1 kom
1.10.4. | Vodljiva pasta, 1 kom
1.10.5. | Tupa igla sa špricom za aplikaciju gela, 1 kom
1.10.6. | Deterdžent za pranje kapa, 1 kom
1.10.7. | EEG kape, 3 veličine
1.10.8. | FHD IP Kamera, 1 kom