## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Uređaj za mjerenje tvrdoće jetre i slezene
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | Ne-invazivni dijagnostički sustav za procjenu količinske fibroze i steatoze jetre korištenjem prijelazne elastografije - VCTE
1.1. | Uređaj na kolicima s mogućnošću zaključavanja
1.2. | USB priključci: min. 3
1.3. | min. 1 ethernet priključak
1.4. | min. 1 priključak za prijenos video signala
1.5. | min. 3 priključka za sonde
1.6. | Masa uređaja radi lakše mobilnosti: maks. 50 kg
1.7. | Zaslon: min. 19" zaslon osjetljiv na dodir
1.9. | Min. 3 držača za sonde
1.10. | Prozori za pohranu:
1.10.1. | Prikaz podataka o identifikaciji pacijenta
1.10.2. | Prikaz datuma i vremena
1.10.3. | Prikaz vremena ispita
1.10.4. | Prikaz mjerenja
1.10.5. | Prikaz naredbi
1.11. | Osnovni princip za dijagnozu: VCTE- prolazna elastografija kontrolirana vibracijama
1.12. | Prozori za akvizicije:
1.12.1. | Prikažite popis ispita
1.12.2. | Rezultati prikaza dvije ultrazvučne slike:
1.12.3. | Prikaz TM načina u sivoj ljestvici
1.12.4. | Prikaz amplitude signala u ultrazvuku A-načina rada;
1.12.5. | Upozorenje na zaslonu za neprikladan primijenjeni pritisak (previsok ili spor)
1.12.6. | Prikaz elastograma
1.12.7. | Deaktivacija sonde kada je primijenjeni tlak neodgovarajući
1.12.8. | Prikaz postotka "stope uspjeha"
1.12.9. | Prikažite broj važećih mjerenja
1.12.10. | Automatski prikaz nevažećih mjerenja
1.12.11. | IQR medijski prikaz
1.12.12. | Prikaz točnog signala lokalizacije organa
1.12.13. | Prikazni prozor za dovršavanje komentara
1.12.14. | Prikaz vrste sonde koja se koristi
1.12.15. | Prikaz konačni rezultat
1.12.16. | Automatsko spremanje podataka na tvrdi disk
1.12.17. | Mjerenje krutosti od maks. 1,5 kPa do min. 75 kPa s točnošću +/- 0,5 kPa ili bolje
1.12.18. | CAP mjeri od min. 100 dB / m pri 400 dB / m s točnošću +/- 5dB / m ili bolje
1.12.19. | Ehografski prikaz slike organa
1.13. | Sonda za odrasle pacijente:
1.13.1. | Težina sonde: maks. 0.5 kg
1.13.2. | Frekvencija: maks. 3.6 MHz
1.13.3. | Dubina mjerenja u rasponu min. 25 do maks. 65 mm
1.13.4. | Sonda s vibracijskim djelovanjem na pritisak gumba
1.13.5. | LED diode svijetle kada primijenjeni tlak omogućuje pokretanje mjerenja krutosti
1.13.6. | Kalibracija sonde jednom godišnje
1.13.7. | Frekvencija mehaničkih valova: maks. 50 Hz kontinuirano
1.14. | Sonda za pregled pretilih pacijenata:
1.14.1. | Težina sonde: maks. 0.5 kg
1.14.2. | Frekvencija: maks. 2.5 MHz
1.14.3. | Dubina mjerenja u rasponu min. 35 do maks. 75 mm
1.14.4. | Sonda s vibracijskim djelovanjem na pritisak gumba
1.14.5. | LED diode svijetle kada primijenjeni tlak omogućuje pokretanje mjerenja krutosti
1.14.6. | Kalibracija sonde jednom godišnje
1.15. | Konveksna sonda
1.16. | Program za istovremenu detekciju s hepatičkom fibrozom i heaptičkom steatozom
1.16.1. | Detekcija hepatičke steatoze s sondom za pregled odraslih i sondom za pregled pretilih pacijenata