## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Anesteziološki uređaj Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
ANESTEZIOLOŠKI UREĐAJ ZA MR
1. | Kompaktni anesteziološki uređaj za primjenu u MR okruženju, za uređaje za magnetsku rezonanciju snage 3 Tesla
1.1 | Dozvoljen smještaj anesteziološkog uređaja u magnetskom polju unutar silnica jakosti od barem 40 mT
1.2 | Priključci za centralni razvod kisika, zraka i odsisa anestezijskih plinova dužine 5 m
1.3 | Priključka za povezivanje s monitorom vitalnih funkcija
1.4 | Pokazivači tlaka kisika i zraka u centralnom razvodu smješteni na upravljačkom panelu uređaja
1.5 | Sustav odvoda anestezioloških plinova
1.6 | Napajanje iz električne mreže i integrirana baterija za pogon uređaja u trajanju od barem 45 minuta u slučaju nestanka centralnog napajanja.
1.7 | Regulatori protoka plinova za kisik i zrak s elektroničkim prikazom postavljenog protoka, regulacija protoka u minimalnom rasponu 0,2 do 12 L/min
1.8 | Montaža minimalno dva isparivača hlapivih anestetika
1.9 | Isporuka sevofluranskog isparivača, volumen spremnika za hlapivi anestetik minimalno 300 ml
1.10 | Sigurnosni mehanizmi:
1.10.1 | Alarm za pad tlaka kisika
1.10.2 | Sustav za brzo davanje kisika (by-pass)
1.10.3 | Automatska kontrola minimalnog udjela kisika od 23% u smjesi svježih plinova s dušičnim oksidulom
1.10.4 | Dva nezavisna mjerača jakosti magnetskog polja s zvučnom signalizacijom za jakost 40 mT
1.10.5 | Ugrađena dodatna alarmna svjetla na kućištu uređaja vidljiva s veće udaljenosti, s prednje strane i bokova
1.10. | Ugrađen dodatni protokomjer kisika
1.11 | Kružni sustav s jednokratnim CO2 absorberom od minimalno 1200 ml
1.12 | MR kompatibilan ventilator s električnim pogonom i minimalno sljedećim modovima ventilacije:
1.12.1 | Ručna ventilacija
1.12.2 | Spontano disanje
1.12.3 | Volumenom kontrolirana automatska ventilacija
1.12.4 | Tlačno kontrolirana automatska ventilacija
1.12.5 | Tlačna potpora spontanom disanju (PS)
1.12.6 | SIMV/PS
1.13 | Podesivi parametri:
1.13.1 | Respiracijski volumen u minimalnom rasponu od 20 do 1400 ml
1.13.2 | Frekvencija u minimalnom rasponu od 4 do 60 1/min
1.13.3 | I : E omjer u minimalnom rasponu od 4:1 do 1: 4.
1.13.4 | PEEP u minimalnom rasponu od 0 do 20 mbar
1.13.5 | Trajanje inspiratorne pauze u minimalnom rasponu od 0 do 50 %
1.13.6 | Okidač za sinkronizirane modove s podešavanjem u minimalnom rasponu od 2 do 15 L/min
1.14 | MR kompatibilno upravljačko sučelje s respiracijskim monitorom u boji veličine dijagonale minimalno 16 cm, s prikazom krivulje tlaka te prikazom brojčanih vrijednosti za minimalno sljedeće parametre:
1.14.1 | Minutni volumen
1.14.2 | Respiracijski volumen
1.14.3 | Frekvencija disanja
1.14.4 | Vršni tlak, srednji tlak, tlak platoa, PEEP
1.14.5 | Prikaz zvučnih i tekstualnih poruka alarma
1.15 | “Standby” mod, bez protoka svježih plinova, za korištenje uređaja u pripravnosti
1.16 | Postolje s minimalno tri ladica za pribor te policom za pisanje
1.17 | Uređaj za endotrahealnu sukciju
1.18 | Balon za ručnu ventilaciju
2. | MR kompatibilan monitor vitalnih funkcija, za uređaje za magnetsku rezonanciju snage 3 Tesla, za smještaj u polju unutar silnica jakosti od barem 20 mT, s ekranom u boji osjetljivim na dodir veličine dijagonale minimalno 38 cm, s prikazom mjerenih parametara i minimalno 6 krivulja istovremeno
2.1 | Praćenje minimalno sljedećih parametara:
2.1.1 | EKG (bežično povezivanje elektroda i monitora)
2.1.2 | SpO2 (bežično povezivanje senzora i monitora)
2.1.3 | NIPB
2.1.4 | Respiracija
2.1.5 | Inspiracijska koncentracija kisika
2.1.6 | etCO2
2.1.7 | N2O
2.1.8 | Hlapivi anestetici s automatskim određivanjem vrste anestetika
2.1.9 | Krivulje tlaka i protoka s anesteziološkog uređaja
2.1.10 | Minutni volumen, respiracijski volumen i frekvencija disanja s anesteziološkog uređaja
2.1.11 | Protok svježeg plina – kisika i zraka s anesteziološkog uređaja
2.2 | Netrošivi senzor za mjerenje koncentracije kisika
2.3 | Pregled trendova svih parametara minimalno 8 sati unazad, izvoza podataka s monitora izvan snimaone na USB medij
2.4 | Integrirana baterija s trajanjem min. 5 sati
2.5 | Zvučni i vizualni alarmi za praćene parametre
2.6 | Pribor za sva mjerenja za odrasle i djecu:
2.6.1 | EKG kabel s tri odvoda
2.6.2 | Četiri veličine manžeta za NIBP
2.6.3 | Senzor za SpO2 s gumenom navlakom za prst
2.6.4 | Cjevčice za uzimanje uzorka plina
2.6.4 | Optički kabel otporan na magnetske smetnje za povezivanje monitora vitalnih funkcija i anesteziološkog uređaja
2.7 | Dodatni monitor s kompletnim prikazom i upravljanjem uređajem u kontrolnoj sobi, s ekranom u boji veličine dijagonale min 38 cm, smješten na pultu operatera
2.8 | Povezivanje dodatnog monitora bežičnom komunikacijom