## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Defibrilatori Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
Bifazični defibrilatora s EKG monitorom pacing jedinicom i mjerenjem SpO2
1. | Osnovna jedinica defibrilatora
1.1. | Vrsta rada: ručni, sinkronizirani i AED
1.2. | Odabir rada za odrasle ili djecu
1.3. | Valni oblik: bifazični, odrezani eksponencijalni konstantne snage
1.4. | Selekcija energije u minimalnom rasponu od 2J do 270J
1.5. | Vrijeme punjenja za 270J: maksimalno do 5 sekundi s potpuno punom baterijom
1.6. | Vrijeme punjenja za 200J: maksimalno do 4 sekunde s potpuno punom baterijom
1.7. | Automatsko podešavanje bifazičnog oblika signala defibrilacije u odnosu na otpor pacijenta radi sigurne isporuke odabrane energije u trajanju od 20ms
1.8. | Visokonaponski kondenzator podijeljen na sto pojedinačnih ćelija kako bi se spriječio iznenadni kvar kondenzatora
1.9. | Indikacija statusa punjenja:
- LED indikacija na pedalama
- Prikaz povećanja energije na ekranu
- Kontinuirani zvuk nakon završetka punjenja
1.10. | LED indikator otpornosti kontakta u tri boje: zeleno, žuto i crveno
1.11. | Automatski ispis EKG krivulje po pritisku na tipku punjenja defibrilatora, pa sve do 12 sekundi nakon defibrilacije. Na ispisu moraju biti prikazani i slijedeći parametri: postavljena energija, TTR (transtorakalni otpor), isporučena energija, datum i vrijeme defibrilacije
1.12. | Ugrađeni modul za mjerenje saturacije kisika - SpO2, "mainstream CO2" neintubiranog i intubiranog pacijenta i NIBP
1.13. | Utor za vanjsku memorijsku karticu SD, za pohranu podataka defibrilacije i monitoriranja
1.14. | Podešavajući automatski dnevni samotest uređaja sa indikatorom na prednjoj strani uređaja (zelene ili crvene boje)
1.15. | U AED modalitetu kontinuirana analiza EKG vala i za vrijeme postupka oživljavanja (KPR), te automatsko punjenje prije nego je šok zatražen, radi skraćivanja vremena početka defibrilacije (po novim ERC smjernicama)
1.16. | Snimanje okolnih zvukova sinkroniziranih s EKG-om
1.17. | Hlađenje uređaja bez uporabe ventilatora, pasivno hlađenje
2. | EKG Monitor:
2.1. | Ekran minimalne veličine dijagonale od 16 cm, kolor LCD
2.2. | LCD ekran sa visoko snažnim pozadinskim osvjetljenjem, koji osigurava čistu vidljivost čak i na jakom sunčevom svijetlu
2.3. | Prikaz sve do 4 krivulja na monitoru
2.4. | EKG pojačalo mora biti električno izolirano i zaštićeno od defibrilacije
2.5. | Oporavak bazne linije EKG-a nakon defibrilacije maksimalno do 3 sekunde
2.6. | Promjena pojačanja u minimalnom rasponu od x¼ do x4
2.7. | Minimalna vrijednost CMRR: 100 dB
3. | Pisač:
3.1. | Brzina ispisa papira minimalno 25 ili 50 mm/sek
3.2. | Vrsta ispisa: ručni ispis, automatski ispis, ispis izvještaja rada defibrilatora, trend ispis, alarm ispis
3.3. | Ispis EKG krivulje u realnom vremenu i sa kašnjenjem
3.4. | Početak ispisa: automatski ili pritiskom na tipku
3.5. | Širina papira minimalno 50 mm
3.6. | Automatski pokretanje pisača s uključenjem alarma
4. | Zahtjevi napajanja:
4.1. | Mrežni priključak uređaja 100 do 240V 50/60Hz
4.2. | Punjiva baterija: Sealed Ni-MH
4.3. | Kapacitet baterije mora podržavati praćenje pacijenta minimalno 180 minuta i minimalno 100 defibrilacija snagom od 270J
4.4. | Maksimalno vrijeme punjenja baterije: 3h
5. | Standardi kvalitete i radna temperatura okoliša:
5.1. | Zaštita od vibracije MIL-STD-810F, od udaraca EN1789:2007, Am1,2010, od pada EN1789:2007, Am1:2010
5.2. | Standard sigurnosti: IEC60601, CE, IP44
5.3. | Radna temperatura u minimalnom rasponu od -5ºC do +45ºC
6. | Pribor:
6.1. | EKG pacijent kabel, 3-odvoda
6.2. | Rola termo papira
6.3. | Kontaktni gel za defibrilaciju
6.4. | Punjiva baterija
6.1. | Prstna štipaljka za mjerenje SpO2
6.2. | Priključni kabel za SpO2 sondu
6.3. | Priključni kabel za vanjske elektrode
6.4. | Jednokratne elektrode za defibrilaciju