## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Ultrazvučni uređaj tablet tipa sa dvije sonde
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | Ultrazvučni uređaj tablet tipa sa dvije sonde
1.1 | Tablet uređaj sa operativnim sustav otvorenog koda, 2 kom
1.2 | Ultrazvučna aplikacija dostupna za besplatno preuzimanje na neograničen broj uređaja
1.3 | Generator snopa i obrada signala integrirani u ultrazvučnoj sondi
1.4 | Podržava rad s linearnim, konveksnim i sektorskim sondama
1.5 | Podržava kliničke aplikacije, najmanje: pluća, meka tkiva, vaskularne, MSK, površinske
1.6 | Podržani načini rada, najmanje: 2D, upravljivi Color Doppler, harmoničko oslikavanje, M-mode
1.7 | Najmanje 65.000 digitalnih procesnih kanala
1.8 | Dinamički raspon najmanje 170 dB
1.9 | Najmanje 256 tonova sive skale
1.10 | Automatska optimizacija slike primjenom algoritama za višesmjerno oslikavanje, "speckle" redukciju i kontinuirano adaptivno TGC podešavanje. Automatsko fokusiranje snopa sukladno odabranom tipu pregleda.
1.11. | Akvizicija najmanje 75 sličica u sekundi s automatskom prilagodbom brzine prikaza
1.12 | DICOM 3.0 ili jednakovrijedno s funkcijama: slanje, potvrda pohrane, radna lista
1.13 | Pohrana i slanje podataka u video (mp4 ili avi ili wmv) i slikovnom (png ili jpg ili bmp) formatu
1.14 | Anonimizacija podataka pacijenta
1.15 | Integriran telemedicinski modul sa sljedećim funkcijama: - simultani prijenos žive UZV slike i video slike s kamere uređaja (prednje ili stražnje) - tekstualna komunikacija u obliku poruka - razmjena datoteka - označavanje područja interesa s markerima na obje strane konferencijske veze
1.16 | Kriptirani prijenos podataka na zaštićenim serverima, HIPAA kompatibilno ili jednakovrijedno
1.17 | Bežično povezivanje na mrežu
1.18 | Bežično zrcaljenje slike uređaja na vanjski zaslon
1.18 | "Multitouch" korisničko sučelje s upravljanjem gestama, veličina zaslona najmanje 10,1"
1.19 | Zaštitno kućište zaslona s čičak trakom i rotacijskim zglobom za nošenje i olakšanu manipulaciju
1.20 | Opcija prikaza slike na cijeloj površini zaslona
1.22 | Autonomija skeniranja na jednom punjenju baterije najmanje 3h
1.23 | Podržan unos podataka putem bar-kod skenera
2 | Ultrazvučne sonde
2.1 | Konveksna sonda
2.1.1 | Izbor povezivanja USB micro i USB C tipom kabela
2.1.2 | Radna frekvencija u rasponu najmanje 2-5 MHz
2.1.3 | 128 ili više kristalnih elemenata
2.1.4 | Širina snopa veća od 66°
2.1.5 | Masa UZV sonde maks. 140 g
2.2 | Linearna sonda
2.2.1 | Izbor povezivanja USB micro i C tipom kabela
2.2.2 | Radna frekvencija u najmanjem rasponu 4-12 MHz
2.2.3 | 128 ili više kristalnih elemenata
2.2.4 | Slikovni okvir najviše 34 mm
2.2.5 | Masa UZV sonde najviše 110 g