## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE Mikroskopi - grupa 2
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE
1 | 2
1. | Mikroskop
1.1 | Tijelo mikroskopa s makro i mikro vijkom gdje jedna rotacija makrovijka ima pomak od 4 mm, a jedna rotacija mikrovijka pomak od 0,4 mm. Pomak stolića po Z osi do 15 mm. Tijelo mora imati kočnicu za predfokusiranje, mogućnost podešavanja intenziteta svjetla.
1.2 | Izvor prolaznog LED svjetla i vijekom trajanja od 50 000 sati.
1.3 | Potpuno ergonomski binokularni tubus s nagibom od min. 0-27 stupnjeva (FN 22), s mogućnosti podešavanja međuzjeničnog razmaka u rasponu od min. 50–76 mm (+/- 5 mm), podešavanja po dubini u rasponu do min. 55 mm (+/- 5 mm), podešavanja po visini do min. 45 mm (+/-5 mm). Tubus treba imati izlaz za kameru ili isporučiti dodatak koji omogućuje izlaz za kameru.
1.4 | Okulari povećanja 10x i vidnog polja 22 s mogućnošću podešavanja dioptrije.
1.5 | Kodirani nosač objektiva sa 6 mjesta s mogućnošću podešavanja intenziteta svjetla pri promjeni povećanja. Kodirani sustav povezan s računalom / kamerom.
1.6 | Mehanički stolić dimenzija 75 x 50 (+-5 mm) mm s anodiziranom površinom (ili slične izvedbe) otpornom na habanje. Ručkica s desne strane podesivog intenziteta kretanja. Mogućnost podešavanja tenzije stolića.
1.7 | Škarice za prihvat dva stakalca s otvaranjem s lijeve strane.
1.8 | Plan semi-apokromatski objektivi sljedećih povećanja i specifikacija:
1.8.1 | 4x ili 5x, NA 0.15
1.8.2 | 10x, NA 0.3
1.8.3 | 20x, NA 0.5
1.8.4 | 40x, NA 0.75
1.8.5 | 60x ili 63x, NA 0.95
1.8.6 | 100x, NA 1.30 (uljna imerzija)
1.9 | Kondenzor NA 0.9 za objektive od 1x (ili 2x) - 100x.
1.11 | Adapter za kameru
2. | Kamera
2.1 | senzor u boji od 5 MPx
2.2 | veličina senzora 1/2"
2.3 | konektor USB 3 protokol
2.4 | Brzina žive slike pri punoj rezoluciji 30 FPS
3. | Software
3.1 | mogućnost snimanja WSI fotografija - panormaskih fotografija stakalaca
3.2 | mora imati aktivnu kompenzaciju za sjene (shading correction) i za trepereće izvore svjetla
3.3 | mogućnost anotacija
3.4 | mogućnost dijeljenja skeniranih stakalaca putem linka/interneta (bez skidanja podataka, pregled na bilo kojem uređaju u web pregledniku)
3.5 | mogućnost dijeljenja žive slike s mikroskopa putem linka/interneta (bez skidanja podataka, pregled na bilo kojem uređaju u web pregledniku)
3.6 | Godišnja licenca za prvu godinu za softver uključena u cijenu.