## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Stropni stativi Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., dana 10.10.2025. godine u 13;00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Stropni stativi)"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Stropni sustav za dva kreveta u izolacijskim jedinicama
U 14 bolesničkih soba-izolacijskim jedinicama, predviđen je "stropni sustav" sastavljen od nosača stropnog kanala-grede i tri vertikalna nosača opreme -regala. U jednoj bolesničko sobi (radi promjene gabarita prostorije) predviđen je istis stropni sustav ali s 2 vertikalna nodsača opreme-regala. 14 KPL
Opis sustava za 14 bolesničkih soba:
1. | Podkonstrukcija za ugradnju sustava na strop (za savladavanje visine iznad spuštenog stropa od ab.ploče). Isporuka odmah -rad izvodi izvođač radova po naputku opremača
2. | Stropni vodoravni nosač opskrbnih stupova ("greda") minimalne duljine L = 440 cm, fiksirana s opskrbnim stupovima na podkonstrukciju, kroz koje se provode instalacije za opskrbu električnom energijom i medicinskim plinovima te za smještaj medicinske opreme
3. | Predvidjeti najmanje 4 stupa promjera 110 mm (dopušteno odstupanje 5%), sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju koja se provodi unutar grede
4. | Obvezno predvidjeti 2 indirektna LED svjetla, smještena s gornje strane grede (za svaki krevet). Paljenje svijetla na bočnim stupovima ili kod ulaza u bolesničku sobi-odluka korisnika.
5. | 2 direktna LED svjetla za pregled pacijenata, smješteno s donje strane grede. za svaki krevet. Paljenje svijetla na bočnim stupovima
6. | POMIČNI OPSKRBNI STUPOVI-bočni
6.1. | 2 pomična opskrbna stupa-"regala" (lijevi i desni), smješteni na zglobnoj ruci duljine minimalno 40 cm, pozicioniranih na krajnjim rubovima vodoravne grede, s ugrađenim pneumatskim kočnicama (2 komada) s mogućnosti pomicanja lijevo-desno najmanje 50 cm od točke montaže. Obvezna kontrola kočnica
6.2. | Visina stupa minimalno 100 cm
6.3. | Nosivost stupa minimalno 100 kg
6.4. | Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe
6.5. | Predvidjeti montažu dodatne opreme na sva četiri brida opskrbnog stupa, po cijeloj duljini
6.6. | Na sve četiri plohe predvidjeti ugradbu utičnica medicinskih plinova i struje (naprijed, straga, lijevo, desno)
6.7. | Električne instalacije: - 10x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 10x Izjednačenje potencijala - 4x Mrežna utičnica RJ-45 - 1x Utičnica za video-signal HDMI+HD-SDI
6.8. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar - 1 x Vakum
6.9 | Konstrukcija utičnice mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
6.10. | Predvidjeti najmanje dva slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
6.11. | Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova , duljine minimalno 50 cm, sa poklopcem.
6.12. | Jedna polica dimenzija minimalno 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije
6.13. | Jedna ladica dimenzije minimalno 40x35 (širina x dubina), tiho zatvaranje
6.14. | Infuzijski stalak podesive visine (minimalno od 100 do 180 cm) za više boca postavljen na dvostruku zglobnu ruku (minimalne duljine 20 + 20 cm), s kočnicom. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
6.15. | Dvostruka zglobna ruka (za postavu ekrana/monitora, minimalne duljine 20 + 20 cm), s kočnicom i utorom/kanalom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
6.16. | Standardne šine presjeka 10x25 mm, duljine minimalno 40 cm, smještene na bočnoj i na prednjoj strani opskrbnog stupa. Nosivost šine minimalno 20 kg. (3 komada)
6.18. | Predvidjeti mogućnost smještaja dodatne medicinsk opreme dodavanjem nosača/cijevi na stativa. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
6.19. | Pregledna svjetiljka, šinska (1 komad) s LED izvorom svjetla od minimalno 30.000 luksa, s mogućnosti podešavanja intenziteta svijetla
7. | POMIČNI OPSKRBNI STUP-srednji) 1 KOM
7.1. | Pomični opskrbni stup (srednji) s ugrađenim pneumatskim kočnicama s mogućnosti pomicanja lijevo-desno najmanje 50 cm od točke montaže. Obvezna kontrola kočnice stupa.
7.2. | Visina opskrbnog stupa minimalno 120 cm
7.3. | Nosivost opskrbnog stupa minimalno 120 kg
7.4. | Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe
7.5. | Predvidjeti montažu dodatne opreme na sva četiri brida opskrbnog stupa, po cijeloj duljini
7.6. | Na sve četiri plohe predvidjeti ugradbu utičnica medicinskih plinova i struje (naprijed, straga, lijevo, desno)
7.7. | Električne instalacije: - 20x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 20x Izjednačenje potencijala - 8x Mrežna utičnica RJ-45 - 2x Utičnica za video-signal HDMI+HD-SDI - 1x trofazna utičnica za RTG
7.8. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 4x Kisik - 4x Zrak 5 bar
7.9. | Konstrukcija utičnice mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
7.10. | Predvidjeti najmanje četiri slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
7.11. | Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova , duljine najmanje 75 cm, s poklopcem.
7.12. | Jedna polica dimenzija minimalno 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije 10x25 mm
7.13. | Jedna ladica dimenzije minimalno 40x35 (širina x dubina), tiho zatvaranje
7.14. | Infuzijski stalak podesive visine (minimalno od 100 do 180 cm) za više boca postavljen na dvostruku zglobnu ruku (minimalne duljine 20 + 20 cm), s kočnicom. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
7.15. | Dvostruka zglobna ruka (za postavu ekrana/monitora, minimalne duljine 20 + 20 cm), s kočnicom i utorom/kanalom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
7.16. | Standardna šina presjeka 10x25 mm, duljine minimalno 40 cm, smještena na bočnoj i na prednjoj strani opskrbnog stupa. Nosivost šine minimalno 20 kg. (2 komada)
7.17. | Predvidjeti mogućnost smještaja dodatne medicinske opreme dodavanjem nosača/cijevi na stativ. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
7.18. | Pregledna svjetiljka, šinska (1 komad) s LED izvorom svjetla od minimalno 30.000 luksa, s mogućnosti podešavanja intenziteta svijetla
8. | Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja središnjeg i pomoćnih opskrbnih stupova sa stropnim vodoravnim nosačem opskrbnih stupova .
II. | Stropni sustav za jedan krevet izolacijske jedinice 1 KOM
1. | Podkonstrukcija za ugradnju sustava na strop (za savladavanje visine iznad spuštenog stropa od ab.ploče). Isporuka odmah -rad izvodi izvođač radova po naputku opremača
2. | Stropni vodoravni nosač opskrbnih stupova ("greda") minimalne duljine L = 350 cm, fiksiran na podkonstrukciju, s opskrbnim stupovima kroz koje se provode instalacije za opskrbu električnom energijom i medicinskim plinovima te za smještaj medicinske opreme
3. | Predvidjeti najmanje 2 stupa promjera 110 mm (dopušteno odstupanje 5%), sa spojnicama za plinove i električnu instalaciju koja se provodi unutar grede
4. | Obvezno predvidjeti 2 indirektna LED svjetla, smještena s gornje strane grede (za svaki krevet). Paljenje svijetla na bočnim stupovima ili kod ulaza u bolesničku sobi-odluka korisnika.
5. | 1 direktno LED svjetlo za pregled pacijenata smješteno s donje strane grede. Paljenje svijetla na bočnim stupovima
6. | POMIČNI OPSKRBNI STUP- lijevi
6.1. | 1 pomični opskrbni stup-"regal" (lijevi ), smješteni na zglobnoj ruci duljine minimalno 40 cm, pozicioniran na lijevoj strani vodoravne grede, s ugrađenom pneumatskom kočnicom s mogućnosti pomicanja lijevo-desno najmanje 50 cm od točke montaže. Obvezna kontrola kočnica
6.2. | Visina stupa minimalno 100 cm
6.3. | Nosivost stupa minimalno 120 kg
6.4. | Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe
6.5. | Predvidjeti montažu dodatne opreme na sva četiri brida opskrbnog stupa, po cijeloj duljini
6.6. | Na sve četiri plohe predvidjeti ugradbu utičnica medicinskih plinova i struje (naprijed, straga, lijevo, desno)
6.7. | Električne instalacije: - 10x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 10x Izjednačenje potencijala - 4x Mrežna utičnica RJ-45 - 1x Utičnica za video-signal HDMI+HD-SDI
6.8. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar
6.9. | Konstrukcija utičnice mora omogućitizamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
6.10. | Predvidjeti najmanje dva slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
6.11. | Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova , duljine minimalno 50 cm, sa poklopcem.
6.12. | Jedna polica dimenzija minimalno 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije
6.13. | edna ladica dimenzije minimalno 40x35 (širina x dubina), tiho zatvaranje
6.14. | Infuzijski stalak podesive visine (minimalno od 100 do 180 cm) za više boca postavljen na dvostruku zglobnu ruku (minimalne duljine 20 + 20 cm), s kočnicom. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
6.15. | Predvidjeti mogućnost smještaja dodatne medicinsk opreme dodavanjem nosača/cijevi na stativa. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
7. | POMIČNI OPSKRBNI STUP- desni
7.1. | Pomični opskrbni stup s ugrađenom pneumatskom kočnicom s mogućnosti pomicanja lijevo-desno bilo gdje na nosivoj gredi, najmanje 50 cm od točke montaže. Obvezna kontrola kočnice stupa.
7.2. | Visina opskrbnog stupa minimalno 100 cm
7.3. | Nosivost opskrbnog pstupa minimalno 120 kg
7.4. | Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe
7.5. | Predvidjeti montažu dodatne opreme na sva četiri brida opskrbnog stupa, po cijeloj duljini
7.6. | Na sve četiri plohe predvidjeti ugradbu utičnica medicinskih plinova i struje (naprijed, straga, lijevo, desno)
7.7. | Električne instalacije: - 10x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 10x Izjednačenje potencijala - 6x Mrežna utičnica RJ45 - 1x Utičnica za video-signal HDMI+HD-SDI - 1x Trofazna utičnica za RTG
7.8. | Ugrađene utičnice medicinskih plinova: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar
7.9. | Konstrukcija utičnice mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinomKonstrukcija utičnice mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
7.10. | Predvidjeti najmanje četiri slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
7.11. | Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova , duljine najmanje 75 cm, s poklopcem.
7.12. | Jedna polica dimenzija minimalno 40x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije 10x25 mm
7.13. | Jedna ladica dimenzije minimalno 40x35 (širina x dubina), tiho zatvaranje
7.14. | Dvostruka zglobna ruka (za postavu ekrana/monitora, minimalne duljine 20 + 20 cm), s kočnicom i utorom/kanalom za provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
7.15. | Standardna šina presjeka 10x25 mm, duljine minimalno 40 cm, smještena na bočnoj strani opskrbnog stupa. Nosivost šine minimalno 20 kg.
7.16. | Predvidjeti mogućnost smještaja dodatne medicinske opreme dodavanjem nosača/cijevi na stativu Nosivost minimalno 25 kg. (1 komad)
7.17. | Pregledna svjetiljka, šinska (1 komad) s LED izvorom svjetla od minimalno 30.000 luksa, s mogućnosti podešavanja intenziteta svijetla
8. | Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja opskrbnih stupova sa stropnim vodoravnim nosačem opskrbnih stupova. Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja
III. | Stropni stativ s rukom za monitor 3 KOM
Stativi predviđeni u tri endoskopije
1. | Podkonstrukcija za ugradnju sustava na strop (za savladavanje visine iznad spuštenog stropa od ab.ploče). Isporuka odmah -rad izvodi izvođač radova po naputku opremača
2. | Lijeva strana, opskrbna jedinica:
2.1. | Dvostruka opskrbna zglobna ruka, minimalne duljine 150 cm, za prihvat opskrbnog stupa. Predvidjeti rotaciju najmanje 330°. Predvidjeti pneumatske kočnice za zlobove i opskrbni stup, s osiguranom kontrolom kočnica,
2.2. | Stropni opskrbni stup za smještaj medicinske opreme s predviđenim priključcima zajaku i slabu struju i medicinskim plinovima (kisik, zrak i CO2) . Minimalna neto nosivost opreme 150 kg (dopušteno odstupanje 10%). Najmanja visina opskrbnog stupa 125 cm.
2.3. | Sve površine moraju biti glatke, zaobljeni rubovi, ploče bez vidljivih utora i vijaka, kako bi se osiguralo lakše, kvalitetno čišćenje i dezinfekciju. Odabir boje izvršiti će Investitor prilikom narudžbe
2.4. | Predvidjeti montažu dodatne opreme na sva četiri brida opskrbnog stupa, po cijeloj duljini
2.5. | Predvidjeti i dodatne šine/šinu za dodtnu opremu. Nosivost najmanje 20 kg.
2.6. | Električne instalacije: - 12x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 6x Izjednačenje potencijala - 4x Mrežna utičnica RJ45 - 2x Utičnica za video-signal HD-SDI
2.7. | Instalacije medicinskih plinova: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar - 1x CO2 (samo u 2 stativa: gastroskopija i koloniskopija) - 1x AGSS (ukoliko će se primjenjivati anestezija s N2O-boca na aparatu))
2.8. | Konstrukcija utičnica mora omogućiti zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
2.9. | Predvidjeti najmanje dva slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
2.10. | Predvidjeti kanal na bočnoj strani opskrbnog stativa za spremanje kablova , duljine minimalno 50 cm, sa poklopcem.
2.11. | Četiri police (za postavu opreme) dimenzija minimalno 60x45 cm (širina x dubina), nosivosti minimalno 80 kg, s bočno postavljenim šinama dimenzije 10x25 mm
2.12. | Jedna ladica dimenzija minimalno 60x35 (širina x dubina), s automatom za tiho zatvaranje
3. | Desna strana - nosač monitora i dodatne opreme
3.1. | Dvostruka opskrbna zglobna ruka, minimalne duljine 40+40 cm s rotacijskim zglobovima. Predvidjeti pneumatsku kočnicu za zlobove i opskrbni stup , s osiguranom kontrolom kočnica. U opskrbnom stupu predviđeno provođenje kablova po cijeloj dužini. Nosivost minimalno 25 kg.
3.2. | Nosač monitora smješten na dvostrukoj zglobnoj ruci minimalnog radijusa okretanja 160 cm, s rotacijom > 300° i s podešavanjem visine minimalno 1200 mm. Predvidjeti mjesto za prihvat transformatora monitora. Predviđa se prihvat monitora 24-32"sadapterom
3.3. | Predvidjeti ugradbu 12G HD-SDI kabel
3.4. | Na zglobnoj ruci-nosaču monitora, predvidjeti ručicu za pozicioniranje pogodna za sterilizaciju
3.5. | Predvidjeti horizontalnu rotacija monitora do 360° kso i nagib monitora (po želji korisnika)
4 | Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja
IV. | Zidna nadkrevetna jedinica za bolesničku sobu, 1-2 kreveta 5 KOM
Buđenje pacijenata endoskopije i 2 intervencije-stacionar)
1. | Zidna nadkrevetna jedinica za bolesničku sobu, za smještaj električnih i utičnica medicinskih plinova te rasvjete za jedan krevet , duljine 150 cm
2. | Materijal izrade: aluminij
3. | Fizički odvojene plinske i električne instalacije.
4. | Zaobljeni kutovi i mjesta spajanja zaštićena gumenim trakama koje omogućuju lako čišćenje i dezinfekciju
5. | Indirektno LED svjetlo ugrađeno u gornjem odjeljku zidne nadkrevetne jedinice, minimalno 5100 lumena, paljenje svjetla preko sklopke na kanalu.
6. | Direktno LED svjetlo ugrađeno u donjem odjeljku zidne nadkrevetne jedinice, minimalno 1600 lumena, paljenje svjetla preko sklopke na kanalu
7. | Ugrađena medicinska šina u donjem dijelu nadkrevetne jedinice cijelom njenom duljinom, nosivost šine minimalno 5 kg/m
8. | Električne instalacije: - 6 x 230 V (utičnica s poklopcem i LED indikacijom) - 2x Izjednačenje potencijala - 2x Mrežna utičnica RJ-45
9. | Instalacije medicinskih plinova: - 2x Kisik - 2x Zrak 5 bar
10. | Konstrukcija utičnica za zamjenu dijelova i redovito održavanje utičnica bez prekida opskrbe plinom
11. | Minimalno četiri slobodna mjesta, s poklopcem, za mogućnost dodatne ugradnje električnih utičnica ili poziva sestre
11. | Dodarna zina šina za montažu ispod zidne nadkrevetne jedinice, na visini 100 cm od kote poda
12. | Ponudi priložiti skicu ponuđenog rješenja
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke:
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski uređaj u slučaju popravka kvara dužeg od 30 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od 10 radnih dana.
4. Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.

## Upute za popunjavanje
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
Upute za popunjavanje obrasca tehničkih konzultacija
Ukoliko ste zainteresirani za gore navedeni predmet nabave molimo Vas da pogledate tablicu iz privitka te ispunite stupce 3, 4, 5. U stupac 3 upisujete DA ukoliko možete zadovoljiti traženi prijedlog. U stupac 4 upisujete NE ukoliko ne možete zadovoljiti traženi prijedlog. U stupac 5 upisujete željene izmjene i ostale napomene (ukoliko opis tehničke karakteristike nije precizno naveden, molimo vas da u stupac 5 upišete parametre koje možete ponuditi). U retku 28 potrebno je unijeti dodatne napomene za predmet nabave. NAPOMENA: - Nakon što ispunite tablicu iz privitka istu je potrebno vratiti putem ove elektroničke pošte u Excel i PDF obliku - PDF oblik mora biti ovjeren potpisom odgovorne osobe, pečatom tvrtke i s podatkom o nadnevku - sve nepotpune i neovjerene tablice neće se razmatrati