## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - 07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Bolnički kreveti)-Grupa 1
REDNI BROJ | PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA 1
I | BOLNIČKI KREVET S VAGOM ZA INTENZIVNU NJEGU PACIJENTA
1.1 | Bolnički krevet za intenzivnu njegu s električnom regulacijom položaja
1.2 | Krevet treba imati minimalno 4 elektromotora koji su, kao i ostala oprema, usklađeni sa standardom IEC 60601-2-52, Medicinski proizvod klase I s CE oznakom sukladno MDR 2017/745 ili jednakovrijedno
1.3 | Metalna konstrukcija kreveta treba biti obrađena elektrostatski
1.4 | Traži se 4-djelna podnica od fiksnih, poprečno raspoređenih metalnih profila, koja mora imati opciju uklanjanja higijenskih zaštita od ABS plastike, polipropilena ili HPL laminata i graničnicima za pozicioniranje madraca
1.5 | Ploha leđnog dijela treba biti propusna za RTG zrake, s integriranim nosačima za pozicioniranje RTG kaseta
1.6 | Sa strane uzglavlja i podnožja trebaju biti pozicionirana minimalno 4 otvora za montažu infuzijskog stalka
1.7 | Dimenzija podnice 200x90 cm (dozvoljeno odstupanje +10%)
1.8 | Ukupne dimenzije kreveta uključujući bočne stranice/ograde 200cm do 220 dužine x 100cm-105 cm širine
1.9 | Regulacija visine podnice kreveta minimalno 40 cm ili niže do minimalno 90 cm ili više, minimalni raspon podešavanja 50 cm
1.10 | Podešavanje nagiba uzglavlja minimalno 70°, a bedrenog dijela minimalno 40°, putem elektromotora
1.11 | Podešavanje nagiba minimalno Trendelenburgov (Tr)+ 14° / ATr – 14° putem elektromotora
1.12 | Autoregresija leđnog dijela minimalno 10 cm
1.13 | Podešavanje lisnog dijela mehanički
1.14 | Opcija produženja - ekstenzije kreveta za minimalno 25 cm
1.15 | CPR funkcija - mehanička deblokada motora leđnog dijela, s obostranim CPR ručicama integriranim u sklop elektromotornog podesivog leđnog dijela podnice
1.16 | Integrirana vaga koja omogućuje apsolutno i diferencijalno vaganje, točnost vage minimalno 0,2 kg ili bolje, preciznost najmanje 0,1 kg, mjerni raspon od minimalno 4 kg do minimalno 250 kg . Upravljački panel vage dostupan putem ručnog kontrolera, smješten na nosač u izvlačnoj polici ispod uznožja kreveta. Integrirana vaga usklađena s direktivom 2014/31/EU i standardom EN 45501:2015 i OIML R76-1:2006 ili jednakovrijedno
1.17 | Funkcije vage: vaganje (u kg), odabir osjetljivosti vage, tariranje ili nuliranje vage, zaustavljanje vaganja prilikom dodavanja opreme, s vizualnim indikatorima koji označavaju stanje vage, vizualni alarm kod preopterećenja
1.18 | Stranice uzglavlja i podnožja kreveta od ABS plastike ili propilena, s opcijom skidanja, sa osiguranim učvršćivanjem protiv nekontroliranog skidanja
1.19 | Obostrano 2-dijelne ograde izrađene ABS plastike ili propilena, ograde zatvaraju cjelokupnu dužinu kreveta, mininimalno 40 cm visine iznad ležne plohe
1.20 | Sa strane uzglavlja 2-dijelnih ograda, obostrano, s vanjske i unutarnje strane nalaze se integrirani kontrolni paneli, minimalne funkcije podešavanja: Leđni dio, bedreni dio, sjedeći položaj, podešavanje visine. Opcija zaključavanja individualnih funkcija podešavanja. Minimalne predefinirane funkcije: CPR pozicija, pozicioniranje leđnog dijela s automatskim zaustavljanjem u minimalno 3 predefinirane pozicije
1.21 | Ručni upravljač za pacijenta / osoblje s osnovnim funkcijama podešavanja kreveta: podešavanje visine kreveta, podešavanje nagiba leđnog i bedrenog dijela, kardio položaj, TR/ATR položaj, položaj za pregled; Opcija aktiviranja zaključanih elektromotornih funkcija kreveta putem ručnog upravljača putem sustava senzora, integracija upravljača i senzora u bočnim stranicama kreveta na minimalno 2 pozicije
1.22 | Sestrinski kontrolni panel smješten na nosač u izvlačnoj polici ispod uznožja kreveta s ovjesnom kukicom za montažu na stranice kreveta, minimalne funkcije podešavanja putem sestrinskog kontrolnog panela: leđni dio, bedreni dio, podešavanje visine ležne površine, TR / ATR podešavanje, lateralni nagib. Indikator stanja napunjenosti baterije. Predefinirane funkcije minimalno: Sjedeći položaj, CPR pozicija, horizontalni položaj, auto transfuzijski položaj. Opcija memoriranja položaja i opcija zaključavanja individualnih funkcija podešavanja
1.23 | Ugrađena baterija koja služi za podešavanje kreveta kod transporta ili kod nestanka električne energije
1.24 | Na uglovima kreveta odbojnici kao zaštita od udaraca kod vožnje
1.25 | 4 kotača minimalnog promjera Ø 150 mm s centralnim kočenjem putem kočnica pozicioniranh sa strane uzglavlja i podnožja. Minimalno 1 antistatički kotač, s opcijom pravocrtne vožnje
1.26 | Obostrano na bočnim stranama kreveta se nalaze nosači dodatne opreme s minimalno 2 ovjesne kukice i postoljem za pozicioniranje ručnog upravljača
1.27 | Sigurnosno radno opterećenje kreveta minimalno 250 kg
1.28 | Trapez izrađen od nehrđajučeg čelika (AISI 304 ili jednakovrijedno) s podesivim i uklonjivim rukohvatom, sigurnosno radno opterećenje minimalno 75 kg
1.29 | Infuzijski stalak od nehrđajučeg čelika (AISI 304 ili ekvivalentno) podesiv po visini jednom rukom s minimalno 4 kukice, s opcijom postavljanja s desne i lijeve strane obostrano
II. | MEDICINSKI AKTIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC S KOMPRESOROM
1.1 | Aktivni medicinski antidekubitalni madrac za kliničku uporabu s nepropusnom uklonjivom navlakom i pripadajućim zračnim kompresorom
1.2 | Kompresor: napajanje AC 230V 50Hz, 0.25A
1.3 | Dimenzije maksimalno (D x Š x V) 35x15x22 ili jednakovrijedno, dimenzije ukupno do 77 cm
1.4 | Maksimalna težina 4.5 kg
1.5 | Minimalno 4 predefinirna ciklusa rada, minimalno vrijeme trajanja 10,15,20,25 min
1.6 | Minimalno 4 predefinirana ciklusa zadržavanja okretanja, minimalno vrijeme trajanja 10,20,30,60 min
1.7 | Madrac dimenzija minimalno 200x90 cm, minimalne visine 13 cm
1.8 | Opcija pranja i dezinfekcije
1.9 | Maksimalna težina 15kg
1.10 | Uklonjiva navalak madraca izrađena od vodonepropusnog, paropropusnog, negorivog materijala
1.11 | Struktura madraca od međusobno spojenih zasebnih komora kroz koje struji zrak, minimalno 20 zračnih komora
1.12 | Opcija ispuhivanja zraka u minimalno 5 komora na podnožju madraca kako bi se u potpunosti eliminirao pritisak na pete
1.13 | CPR ventil na madracu, za brzu deflaciju madraca u hitnim slučajevima, pozicioniran na bočnoj strani madraca, vizualno označen
1.14 | Funkcionalna svojstva i programi madraca (minimalno 3 predefinirana programa):
1.15 | Funkcija automatske prilaagodbe pritiska madraca na temelju težine pacijenta prilikom paljenja i operativne uporabe madraca
1.16 | Funkcija stupnja prilagodbe automatskog moda pritiska, minimalno tri dostupne razine - zadržavanje automatske razine te po jedna razina pojačavanja i smanjivanja pritiska
1.17 | Alternativni način rada - kontinuirano i uzastopno napuhuje i ispuhuje zračne ćelije kako bi se postiglo povremeno smanjenje tlaka i izbjegao dugotrajni pritisak na bilo koju točku tijela pacijenta
1.18 | Kontinuirani način rada niskog pritiska - sve zračne ćelije su jednako napuhane pri nižem tlaku u usporedbi s odgovarajućom razinom udobnosti u izmjeničnom načinu rada
1.19 | Maksimalno čvrsto - funkcija podešavanja madraca u način rada maksimalno dostupnog pritiska
1.20 | Opcija podešavanja lateralnog nagiba do minimalno 30°
1.21 | Zvučni alarm upravljačke jedinice u slučaju nestanka električne energije
1.22 | Funkcije upravljačke ploče madraca: zaključavanje dostupnih opcija, isključivanje funkcije zvučnog alarma nestanka električne energije, indikator niskog pritiska u madracu, indikator visokog pritiska u madracu
1.23 | Oznaka negorivosti sukladno EN 597 - 1/597-2 ili jednakovrijedno
1.24 | Nosivost madraca minimalno 180 kg
1.25 | Proizvod usklađen sa standardom za medicinske uređaje prema EN 60601-1-2 ili jednakovrijedno
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 30 dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 2 godine: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa; → Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.
4. Napovoljniji Ponuditelj je obvezan dostaviti uzorak na poziv Naručitelja prije Odluke o odabiru.