## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - 07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Bolnički kreveti)-Grupa 2
REDNI BROJ | PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA 2
I | AKUTNI BOLNIČKI KREVETI standardni viša razina, s nožnim komandama
1.1 | Čvrsta osnovna konstrukcija kreveta, od metala zaštićenog praškastom bojom nanesenom elektrostatski otporna na čišćenje i dezinfekciju Ležna ploha na minimalno 2 teleskopska stupa
1.2 | Ležna ploha četverodijelna izrađena s pokrovom od laminata propusnog za RTG zrake i ABS plastike ili polipropilena, koja se prema potrebi može skidati, radiotranslucentna u leđnom dijelu ležne plohe
1.3 | Autoregresija minimalno 10 cm
1.4 | Podešavanje putem elektromotora. Ležna ploha min 200x86 cm. Visinska regulacija u rasponu od minimalno 40-76 cm (+/- 3%) putem elektromotora.
1.5 | Podešavanje Tr/Atr minimalno +/-15 ̊putem elektromotora Podešavanje nagiba uzglavlja putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊-60 ̊ Podešavanje nagiba bedrenog dijela putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊- 28 ̊ Podešavanje lisnog dijela mehanički ili putem elektromotora
1.6 | Ručica za CPR sa obje strane kreveta. Čela kreveta od ABS plastike ili polipropilena, mogu se skidati, sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja
1.7 | Ručni upravljač za pacijenta Ugrađena baterija za potrebe transporta ili u slučaju nestanka struje
1.8 | Sestrinski kontrolni panel sa mogučnošću premještanja i stavljanja kod uznožja ili na bočne stranice kreveta Sa funkcijom zaključavanja ručnog upravljača pacijenta, visinsko podešavanje kreveta, podešavanje nagiba leđne plohe, bedrene plohe, predmemoriranim položaji (kardio položaj, CPR, Tr/Atr) Automatsko zaustavljanje nagiba leđnog dijela na 30°
1.9 | Nožne komande za podešavanje visine ležne plohe
1.10 | U kutovima kreveta najmanje četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
1.11 | Držači za remenje za humano vezanje pacijenata, najmanje po 3 komada sa svake strane kreveta
1.12 | Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca 4 kotača promjera minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem.
1.13 | Mogućnost produženja kreveta za minimalno 20 cm –integrirano u konstrukciji
1.14 | Ograde 4-dijelne od ABS plastike ili polipropilena zatvaraju cijelu dužinu kreveta. Indikator nagiba uzglavlja kreveta integriran u ogradama
1.15 | Integrirana polica za posteljinu
1.16 | Nosivost kreveta min 250 kg.
1.17 | Vanjske dimenzije kreveta maksimalno 230 x 100 cm
1.18 | Krevet u potpunosti usklađen sa MDR2017/745 i standardom EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
II | AKUTNI BOLNIČKI KREVETI standardni za infektvni odjel, bez nožnih komandi
2.1 | Čvrsta osnovna konstrukcija kreveta, od metala zaštićenog praškastom bojom nanesenom elektrostatski otporna na čišćenje i dezinfekciju Ležna ploha na minimalno dva teleskopska stupa
2.2 | Ležna ploha četverodijelna izrađena od HPL-a i ABS plastike ili polipropilena, koja se prema potrebi može skidati, radiotranslucentna u leđnom dijelu ležne plohe
2.3 | Autoregresija minimalno 10 cm
2.4 | Podešavanje putem elektromotora. Ležna ploha min 200x86 cm. Visinska regulacija u rasponu od minimalno 40-76 cm (+/- 3%) putem elektromotora.
2.5 | Podešavanje Tr/Atr minimalno +/-15 ̊putem elektromotora Podešavanje nagiba uzglavlja putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊-60 ̊ Podešavanje nagiba bedrenog dijela putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊- 28 ̊ Podešavanje lisnog dijela mehanički ili putem elektromotora
2.6 | Ručica za CPR sa obje strane kreveta. Čela kreveta od ABS plastike ili polipropilena, mogu se skidati, sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja
2.7 | Ručni upravljač za pacijenta Ugrađena baterija za potrebe transporta ili u slučaju nestanka struje
2.8 | Sestrinski kontrolni panel sa mogučnošću premještanja i stavljanja kod uznožja ili na bočne stranice kreveta Sa funkcijom zaključavanja ručnog upravljača pacijenta, visinsko podešavanje kreveta, podešavanje nagiba leđne plohe, bedrene plohe, predmemoriranim položaji (kardio položaj, CPR, Tr/Atr) Automatsko zaustavljanje nagiba leđnog dijela na 30°
2.9 | U kutovima kreveta najmanje četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
2.10 | Držači za remenje za humano vezanje pacijenata, najmanje po 3 komada sa svake strane kreveta
2.11 | Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca 4 kotača promjera minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem.
2.12 | Mogućnost produženja kreveta za minimalno 20 cm –integrirano u konstrukciji
2.13 | Ograde 4-dijelne od ABS plastike ili polipropilena zatvaraju cijelu dužinu kreveta. Indikator nagiba uzglavlja kreveta integriran u ogradama
2.14 | Integrirana polica za posteljinu
2.15 | Nosivost kreveta min 250 kg.
2.16 | Vanjske dimenzije kreveta maksimalno 230 x 100 cm
2.17 | Krevet u potpunosti usklađen sa MDR2017/745 i standardom EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
III. | Dodatna oprema za obje vrste kreveta
3.1 | Trapez s rukohvatom i infuzijski stalak Držač dodatne opreme s obje strane kreveta bočno
3.2 | Posteljni uložak jednodijelni
3.3 | Preventivni antidekubitalni madrac, usklađen s dimenzijom postelje
3.4 | Jezgra madraca narezana radi boljeg raspoređivanja pritiska na tijelo pacijenta
3.5 | Gustoća pjene minimalno 40 kg/m3
3.6 | Nosivost madraca minimalno 200 kg
3.7 | Minimalna visina madraca 14cm
3.8 | Presvlaka nepropusna za tekućine a propusna za zrak i pare, može se skidati, periva na temperaturama minimalno 70°C
3.9 | Težina madraca maksimalno 12kg
3.10 | Madrac mora imati certifikat ili izjavu proizvođača o sukladnosti da je medicinski proizvod
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 45 dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 2 godine: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa; → Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.
4. Napovoljniji Ponuditelj je obvezan dostaviti uzorak na poziv Naručitelja prije Odluke o odabiru.