## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - 07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Bolnički kreveti)-Grupa 2
REDNI BROJ | PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
GRUPA 2
I | AKUTNI BOLNIČKI KREVETI standardni viša razina, s nožnim komandama
1.1 | Čvrsta osnovna konstrukcija kreveta, od metala zaštićenog praškastom bojom nanesenom elektrostatski otporna na čišćenje i dezinfekciju Ležna ploha na minimalno 2 teleskopska stupa
1.2 | Ležna ploha četverodijelna izrađena s pokrovom od laminata propusnog za RTG zrake i ABS plastike ili polipropilena, koja se prema potrebi može skidati, radiotranslucentna u leđnom dijelu ležne plohe
1.3 | Autoregresija minimalno 10 cm
1.4 | Podešavanje putem elektromotora. Ležna ploha min 200x86 cm. Visinska regulacija u rasponu od minimalno 40-76 cm (+/- 3%) putem elektromotora.
1.5 | Podešavanje Tr/Atr minimalno +/-15 ̊putem elektromotora Podešavanje nagiba uzglavlja putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊-60 ̊ Podešavanje nagiba bedrenog dijela putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊- 28 ̊ Podešavanje lisnog dijela mehanički ili putem elektromotora
1.6 | Ručica za CPR sa obje strane kreveta. Čela kreveta od ABS plastike ili polipropilena, mogu se skidati, sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja
1.7 | Ručni upravljač za pacijenta Ugrađena baterija za potrebe transporta ili u slučaju nestanka struje
1.8 | Sestrinski kontrolni panel sa mogučnošću premještanja i stavljanja kod uznožja ili na bočne stranice kreveta Sa funkcijom zaključavanja ručnog upravljača pacijenta, visinsko podešavanje kreveta, podešavanje nagiba leđne plohe, bedrene plohe, predmemoriranim položaji (kardio položaj, CPR, Tr/Atr) Automatsko zaustavljanje nagiba leđnog dijela na 30°
1.9 | Nožne komande za podešavanje visine ležne plohe
1.10 | U kutovima kreveta najmanje četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
1.11 | Držači za remenje za humano vezanje pacijenata, najmanje po 3 komada sa svake strane kreveta
1.12 | Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca 4 kotača promjera minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem.
1.13 | Mogućnost produženja kreveta za minimalno 20 cm –integrirano u konstrukciji
1.14 | Ograde 4-dijelne od ABS plastike ili polipropilena zatvaraju cijelu dužinu kreveta. Indikator nagiba uzglavlja kreveta integriran u ogradama
1.15 | Integrirana polica za posteljinu
1.16 | Nosivost kreveta min 250 kg.
1.17 | Vanjske dimenzije kreveta maksimalno 230 x 100 cm
1.18 | Krevet u potpunosti usklađen sa MDR2017/745 i standardom EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
1.19 | Dodatna oprema: Trapez s rukohvatom i infuzijski stalak Držač dodatne opreme s obje strane kreveta bočno
II | AKUTNI BOLNIČKI KREVETI standardni za infektvni odjel, bez nožnih komandi
2.1 | Čvrsta osnovna konstrukcija kreveta, od metala zaštićenog praškastom bojom nanesenom elektrostatski otporna na čišćenje i dezinfekciju Ležna ploha na minimalno dva teleskopska stupa
2.2 | Ležna ploha četverodijelna izrađena od HPL-a i ABS plastike ili polipropilena, koja se prema potrebi može skidati, radiotranslucentna u leđnom dijelu ležne plohe
2.3 | Autoregresija minimalno 10 cm
2.4 | Podešavanje putem elektromotora. Ležna ploha min 200x86 cm. Visinska regulacija u rasponu od minimalno 40-76 cm (+/- 3%) putem elektromotora.
2.5 | Podešavanje Tr/Atr minimalno +/-15 ̊putem elektromotora Podešavanje nagiba uzglavlja putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊-60 ̊ Podešavanje nagiba bedrenog dijela putem elektromotora u rasponu od minimalno 0 ̊- 28 ̊ Podešavanje lisnog dijela mehanički ili putem elektromotora
2.6 | Ručica za CPR sa obje strane kreveta. Čela kreveta od ABS plastike ili polipropilena, mogu se skidati, sa osiguračima protiv nekontroliranog skidanja
2.7 | Ručni upravljač za pacijenta Ugrađena baterija za potrebe transporta ili u slučaju nestanka struje
2.8 | Sestrinski kontrolni panel sa mogučnošću premještanja i stavljanja kod uznožja ili na bočne stranice kreveta Sa funkcijom zaključavanja ručnog upravljača pacijenta, visinsko podešavanje kreveta, podešavanje nagiba leđne plohe, bedrene plohe, predmemoriranim položaji (kardio položaj, CPR, Tr/Atr) Automatsko zaustavljanje nagiba leđnog dijela na 30°
2.9 | U kutovima kreveta najmanje četiri otvora za smještaj trapeza, infuzijskog stalka ili ekstenzijskog sistema
2.10 | Držači za remenje za humano vezanje pacijenata, najmanje po 3 komada sa svake strane kreveta
2.11 | Na uglovima kreveta kotačići kao zaštita od udaraca 4 kotača promjera minimalno Ø 150 mm sa centralnim kočenjem.
2.12 | Mogućnost produženja kreveta za minimalno 20 cm –integrirano u konstrukciji
2.13 | Ograde 4-dijelne od ABS plastike ili polipropilena zatvaraju cijelu dužinu kreveta. Indikator nagiba uzglavlja kreveta integriran u ogradama
2.14 | Integrirana polica za posteljinu
2.15 | Nosivost kreveta min 250 kg.
2.16 | Vanjske dimenzije kreveta maksimalno 230 x 100 cm
2.17 | Krevet u potpunosti usklađen sa MDR2017/745 i standardom EN 60601-2-52 ili jednakovrijedno
2.18 | Dodatna oprema: Trapez s rukohvatom i infuzijski stalak Držač dodatne opreme s obje strane kreveta bočno
III. | MEDICINSKI AKTIVNI ANTIDEKUBITALNI MADRAC S KOMPRESOROM
3.1 | Aktivni medicinski antidekubitalni madrac za kliničku uporabu s nepropusnom uklonjivom navlakom i pripadajućim zračnim kompresorom
3.2 | Kompresor: napajanje AC 230V 50Hz, 0.25A
3.3 | Dimenzije maksimalno (D x Š x V) 35x15x22 ili jednakovrijedno, dimenzije ukupno do 77 cm
3.4 | Maksimalna težina 4.5 kg
3.5 | Minimalno 4 predefinirna ciklusa rada, minimalno vrijeme trajanja 10,15,20,25 min
3.6 | Minimalno 4 predefinirana ciklusa zadržavanja okretanja, minimalno vrijeme trajanja 10,20,30,60 min
3.7 | Madrac dimenzija minimalno 200x90 cm, minimalne visine 13 cm
3.8 | Opcija pranja i dezinfekcije
3.9 | Maksimalna težina 15kg
3.10 | Uklonjiva navalak madraca izrađena od vodonepropusnog, paropropusnog, negorivog materijala
3.11 | Struktura madraca od međusobno spojenih zasebnih komora kroz koje struji zrak, minimalno 20 zračnih komora
3.12 | Opcija ispuhivanja zraka u minimalno 5 komora na podnožju madraca kako bi se u potpunosti eliminirao pritisak na pete
3.13 | CPR ventil na madracu, za brzu deflaciju madraca u hitnim slučajevima, pozicioniran na bočnoj strani madraca, vizualno označen
3.14 | Funkcionalna svojstva i programi madraca (minimalno 3 predefinirana programa):
3.15 | Funkcija automatske prilaagodbe pritiska madraca na temelju težine pacijenta prilikom paljenja i operativne uporabe madraca
3.16 | Funkcija stupnja prilagodbe automatskog moda pritiska, minimalno tri dostupne razine - zadržavanje automatske razine te po jedna razina pojačavanja i smanjivanja pritiska
3.17 | Alternativni način rada - kontinuirano i uzastopno napuhuje i ispuhuje zračne ćelije kako bi se postiglo povremeno smanjenje tlaka i izbjegao dugotrajni pritisak na bilo koju točku tijela pacijenta
3.18 | Kontinuirani način rada niskog pritiska - sve zračne ćelije su jednako napuhane pri nižem tlaku u usporedbi s odgovarajućom razinom udobnosti u izmjeničnom načinu rada
3.19 | Maksimalno čvrsto - funkcija podešavanja madraca u način rada maksimalno dostupnog pritiska
3.20 | Opcija podešavanja lateralnog nagiba do minimalno 30°
3.21 | Zvučni alarm upravljačke jedinice u slučaju nestanka električne energije
3.22 | Funkcije upravljačke ploče madraca: zaključavanje dostupnih opcija, isključivanje funkcije zvučnog alarma nestanka električne energije, indikator niskog pritiska u madracu, indikator visokog pritiska u madracu
3.23 | Oznaka negorivosti sukladno EN 597 - 1/597-2 ili jednakovrijedno
3.24 | Nosivost madraca minimalno 180 kg
3.25 | Proizvod usklađen sa standardom za medicinske uređaje prema EN 60601-1-2 ili jednakovrijedno
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 45 dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 2 godine: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa; → Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.
4. Napovoljniji Ponuditelj je obvezan dostaviti uzorak na poziv Naručitelja prije Odluke o odabiru.