## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - 07. Nabava opreme za potrebe funkcioniranja središnjeg kompleksa (Transportna ležeća kolica/transportna nosila)
REDNI BROJ | PRIJEDLOG NAZIVA I OPISA PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | DVODIJELNA LEŽNA PLOHA S MADRACEM (Transportna ležeća kolica/transportna nosila-stretcher)
1.1 | Transportna ležeća kolica/transportna nosila sa 2-djelnom ležnom plohom, na 2 teleskopska stupa
1.2 | Visinska regulacija u rasponu od 55 cm- 89 cm pomoću hidrauličke nožne pumpe
1.3 | Vanjske dimenzije transportnih ležećih kolica/transportnih nosila minimalno 210cm x 75 cm
1.4 | Unutarnje dimenzije transportnih ležećih kolica/transportnih nosila: minimalno 190 cmx65 cm
1.5 | Cijela ležna ploha od HPL laminata propusna za RTG zrake s držačem kazete za RTG snimanje
1.6 | Praškasto obložene uzdužno sklapajuće ograde s obje strane s funkcijom mekog spuštanja ograda
1.7 | Opcija podešavanja u Tr/Atr položaj +18 stupnjeva/18 stpnjeva pomoću nožne pedale
1.8 | Mehaničko podešavanje nagiba uzglavlja od 0-90 stupnjeva
1.9 | 4 kotača promjera ø200 mm, centralni kočioni sistem s opcijom zakočenja u 4 točke te dodatni peti kotač za pravocrtnu vožnju
1.10 | Ručke za guranje kod uzglavlja i kod uznožja - sklopive
1.11 | Na sva 4 ugla ležaja postoje mjesta za smještaj infuzijskog stalka
1.12 | Podvozje ležaja zaštićeno pokrovom od ABS plastike radi lakšeg održavanja
1.13 | Transportna ležeća kolica/transportna nosila moraju omogućiti sigurno radno opterećenje 320 kg
1.14 | Uključivo dva (2) teleskopska stalka montirana na uzglavlju i madrac
1.15 | Uključeni držači dodatne opreme s 2 strane
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: 30 dana
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 2 godine: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu predmeta nabave u roku od 15 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski predmet nabave u slučaju popravka kvara dužeg od 15 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis predmeta nabave (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa; → Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina. 2.) Sav potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj/roba/oprema za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od minimalno 1 radni dan.
4. Napovoljniji Ponuditelj je obvezan dostaviti uzorak na poziv Naručitelja prije Odluke o odabiru.