## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku Grupa 1 - UZV uređaj za nadzor vaskularnih katetera
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., dana 20.03.2026. godine u 10:00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Bežični sustav za identifikaciju vena i ugradnju katetera EKG tehnikom
Opis karakteristika sonde:
1 | Sustav je namijenjen za postavljanje centralnih venskih katetera koristeći EKG i ultrazvučnu sliku
2 | Sustav mora omogućiti istovremeno i integrirano djelovanje uredaja namijenjenih za:
2.1. | Točno pozicioniranje katetera unutar vene.
2.2. | Precizno postavljanje vrha katetera u razini atrio-kavalnog spoja.
2.3. | Eliminaciju potrebe za dodatnom radiološkom verifikacijom položaja katetera nakon postupka.
3 | Sustav bi trebao uključivati napredne uredaje koji rade putem bežične i Bluetooth@ tehnologije za jednostavan i brz prijenos podataka na tablete ili računala.
4 | Sustav treba biti dizajniran za rad bez potrebe za direktnim povezivanjem na električnu mrežu tijekom korištenja.
5 | Uključena oprema i pribor:
5.1. | Integrirani elektrokardiografski sustav sposoban za povezivanje s kateterom i snimanje srčanog ritma u stvarnom vremenu. Single/Dual-lead odvodnik i podesiva osjetljivost (10 mm/mV).
5.2. | Prijenosna bežična ultrazvučna sonda visoke razlučivosti s Color Doppler funkcijom za identifikaciju vena. Podesiva dubina polja i široki kut za bolju vizualizaciju polja.
5.3. | Tablet s povezanom pripadajućom aplikacijom za poboljšanu upotrebljivost i intuitivnim HD zaslonom osjetljivim na dodir za jednostavnu navigaciju.
5.4. | Baza za punjenje "power bank" s bežičnim sustavom punjenja radi olakšanja mobilne upotrebe.
5.5. | USB punjači koji omogućuju napajanje uključenih uređaja.
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do 01.06.2026.
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski uređaj u slučaju popravka kvara dužeg od 30 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. 2.) Uz UZV uređaj je potrebno isporučiti i sterilni jednokratni EKG kabel, konektore i ostale nastavke za spajanje na kateter, kao i monopolarni sterilni EKG kabel s nastavcima kao i sav drugi potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 5 djelatnika u trajanju od 10 radnih dana.
4. Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku - Grupa 1.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
…..
Ovlašteni predstavnici Klinike :
1.
2.
…