## Konzultacije
Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”
ZAGREB, Mirogojska 8
PRIJEDLOG TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ZA PREDMET NABAVE - Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku Grupa 2 - UZV uređaj za ultrazvuk torakalnih organa
Sukladno Zakonu o javnoj nabavi čl. 198., dana 20.03.2026. godine u 10:00 sati u Sindikalnoj dvorani, Upravna zgrada, II. kat, započele su tehničke konzultacije sa ciljem analize tržišta, saznanja informacija i utvrđivanja tehničkih specifikacija za predmet nabave "Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku"
REDNI BROJ | NAZIV I OPIS PREDMETA NABAVE | DA | NE | NAPOMENA
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I | Ultrazvučni uređaj laptop tipa sa pokretnim kolicima
Opis karakteristika:
1 | Opće karakteristike
1.1 | Kliničke aplikacije: - toraks - abdomen - vaskularni pregledi (uključujući TCD) - mali organi - MSK - urologija
1.2 | Načini rada: - jednodimenzionalni (M) - jednodimenzionalni anatomski (AMM) - dvodimenzionalni (2D) - harmonično oslikavanje s pulsnom inverzijom (Harmonic) - obojani Doppler (CDFI) - Doppler intenziteta (Power Doppler) - usmjereni Doppler intenziteta - pulsni Doppler (PW) - pulsni Doppler za mjerenje većih brzina protoka (HPRF)
1.3 | Podržava: konveksne, mikrokonveksne, linearne, sektorske i transezofagijske ultrazvučne sonde
2 | Sklopovlje:
2.1 | Integrirano napajanje najmanje 100-240 VAC, 50/60 Hz. Najveće opterećenje u radu 320 VA. Pričuvni način rada za uštedu energije dostupan pritiskom na jednu tipku na upravljačkoj ploči.
2.2 | Autonomija rada UZV uređaja bez priključenog mrežnog strujnog napajanja najmanje 140 minuta.
2.3 | Vrijeme paljenja uređaja iz ugašenog stanja najviše 120 s i najviše 25 s iz pričuvnog načina rada
2.4 | Najmanje 2 aktivna priključka za slikovne sonde. Mehanizam za osiguranje priključka sondi integriran u kućištu UZV uređaja i pokretnih kolica.
2.5 | Podržava ultrazvučne sonde u ukupnom frekvencijskom rasponu najmanje 1 – 22 MHz
2.6 | Podržava slikovne sonde izrađene u monokristalnoj i matričnoj tehnologiji
2.7 | Dinamički raspon uređaja najmanje 280 Db
2.8 | Najmanje 4.700.000 digitalnih procesnih kanala
2.9 | Glavni preklopni zaslon LCD tehnologije, dijagonale 38 cm ili više, rezolucije najmanje 1920 x 1080 slikovnih elemenata. Podešavanje nagiba glavnog zaslona u najmanjem rasponu 0-100°. Najviša razlučivost ultrazvučne slike (ne odnosi se na razlučivost LCD zaslona) najmanje 1920 x 1080 slikovnih elemenata. Prikaz ultrazvučne slike na cijelom zaslonu (full screen) u stvarnom vremenu u najvišoj razlučivosti u formatu 16:9 ili 16:10. Integrirana ručka za nošenje uređaja.
2.10 | Upravljačka ploča sa interaktivnim pozadinskim osvjetljenjem i dodatnim upravljačkim preklopnim zaslonom u boji osjetljivim na dodir, dijagonale 30 cm ili više. Podešavanje nagiba zaslona upravljačke ploče u najmanjem rasponu 0-60°. Simultani prikaz žive ultrazvučne slike u stvarnom vremenu na zaslonu na upravljačkoj ploči i glavnom LCD zaslonu. Podržava listanje kroz izbornike putem povlačnih gesti na dodirnom zaslonu. TGC kontrola, 8 ili više razina, na zaslonu osjetljivom na dodir i na upravljačkoj ploči. Povratak na nultu TGC liniju i zaključavanje TGC kontrola pritiskom na jednu tipku. Upravljenje svjetlinom osvjetljenja kontrolne ploče za optimalno prilagođavanje uvjetima vanjskog osvjetljenja. Navigacija i upravljanje funkcijama putem pločice osjetljive na dodir (touchpad) i programibilnih funkcijskih tipki.
2.11 | Masa uređaja bez pokretnih kolica najviše 11 kg
2.12 | Pokretna kolica s kotačima osiguranim kočnicom i podešavanjem visine. Držači sondi i gela integrirani u upravljačku ploču s obje strane. Ladica ili prostor za pohranu potrošnog materijala integrirani u konzolu kolica. Mehanizam za osiguranje UZV uređaja na kolicima s polugom za brzo otpuštanje.
2.13 | Integrirana alfanumerička tipkovnica na izvlačenje.
2.14 | Kolica uređaja osigurana od nehotičnog pomicanja mehaničkom kočnicom na svim kotačima. Zaključavanje kotača po smjeru za olakšano pravocrtno kretanje.
3 | Korisničko sučelje
3.1 | Jednodimenzionalni način rada
3.1.1 | Dostupan na svim traženim sondama s podešavanjem osi i kuta oslikavanja
3.1.2 | Podešavanje brzine prikaza slike, oznake vremenske razlučivosti najmanje 0,1s.
3.1.3 | Retrospektivna i prospektivna akvizicija
3.1.4 | Prikaz jednodimenzionalne slike ispod i bočno u kombinaciji sa dvodimenzionalnim način rada; prikaz na cijelom zaslonu uređaja
3.2 | Dvodimenzionalni način rada
3.2.1 | Dostupan na svim traženim sondama
3.2.2 | Dubina prikaza slike najmanje 0 - 30 cm
3.2.3 | Neovisna kontrola pojačanja za dvodimenzionalni način rada, Doppler intenziteta, jednodimenzionalni način, obojani Doppler i pulsni Doppler na pristupnim tipkama svakog pojedinačnog načina rada
3.2.4 | Podešavanje dubine i širine polja fokusa u punom rasponu radnog polja.
3.2.5 | Uvećanje na živoj i zamrznutoj slici najmanje 8x s prikazom faktora povećanja na glavnom LCD zaslonu. Povećanje visoke razlučivosti u odabranoj regiji interesa s podesivom pozicijom i veličinom po slobodnom odabiru operatera.
3.2.6 | Kontinuirana automatska optimizacija pojačanja po dubini u stvarnom vremenu (podešavanje svake sličice pojedinačno) za postizanje optimalne svjetline tkiva. Aktivacija funkcije pritiskom na jednu tipku.
3.2.7 | Istovremeno podešavanje parametara slike, najmanje: gustoća linija, perzistencija, broj linija u višesmjernom načinu rada, putem jedne tipke
3.2.8 | Algoritam za smanjenje šuma i poboljšanje definicije granica. Dostupan na svim slikovnim sondama. Redukcija šuma u najmanje 5 razina.
3.2.9 | Podesivi parametri slike u naknadnom procesiranju najmanje: pojačanje, dinamički raspon, povećanje, inverzija, mapa sive boje
3.3 | Obojani Dopplerski način rada
3.3.1 | Dostupan na svim traženim sondama u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim načinom rada.
3.3.2 | Automatsko pronalaženje i postavljanje područja interesa na mjesto najveće brzine protoka u radnom polju pritiskom na jednu tipku
3.3.3 | Pulsna frekvencija (PRF) najmanje 34 KHz
3.3.4 | Podešavanje bazne linije i orijentacije obojanog prozora u najmanje 8 razina. Brzo podešavanje nagiba obojanog prozora u tri koraka (lijevo, desno, sredina)
3.3.5 | Podesivi parametri slike u naknadnom procesiranju najmanje: bazna linija, inverzija boje, obojana mapa, uklanjanje boje, prioritet boje, povećanje
3.4 | Pulsni Dopplerski način rada
3.4.1 | Dostupan na svim traženim sondama u dvostrukom prikazu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim načinom rada i trostrukom prikazu u stvarnom vremenu u kombinaciji sa dvodimenzionalnim i obojanim načinom rada
3.4.2 | Veličina prozora uzorkovanja u pulsnom Doppleru najmanje 1 - 20 mm. Podešavanje kuta prozora uzorkovanja najmanje 90°. Automatski prikaz dubine prozora uzorkovanja na zaslonu.
3.4.3 | Podešavanje pulsne frekvencije u rasponu od najmanje 200 Hz do 34 kHz
3.4.4 | Postavljanje pozicije i kuta prozora uzorkovanja u pulsnom Doppleru na područje najveće brzine protoka pritiskom na jednu tipku.
3.4.5 | Automatska korekcija kuta prozora uzorkovanja s pomakom prozora uzorkovanja
3.4.6 | Podesivi parametri slike u naknadnom procesiranju najmanje: pojačanje, inverzija, bazna linija, korekcija kuta, format prikaza, pojačanje, brzina prikaza spektra, kompresija i obojena mapa
4 | Periferija
4.1 | Ugrađeno sučelje za mrežnu komunikaciju u standardiziranom formatu za digitalno oslikavanje i komunikaciju u medicini (DICOM). Omogućava dvosmjernu komunikaciju s bolničkom informatičkom infrastrukturom u svrhu upisa pacijenata u radnu listu i pohrane/dohvata nalaza sa slikama i video isječcima. Žično i bežično povezivanje.
4.2 | Digitalni video izlaz s prikazom slike u najvišoj izvornoj rezoluciji.
4.3 | Aktivno praćenje parametara uređaja u stvarnom vremenu s alarmiranjem u slučaju nepravilnih vrijednosti, najmanje: napona, temperature, brzina ventilatora, grešaka sistema.
4.4 | Uvoz i izvoz podataka sa i na CD/DVD, USB memoriju, putem mrežnog (Ethernet) sučelja
4.5 | Termalni printer širine papira najmanje 110 mm
4.6 | Držači kablova sondi s elastičnim ovješenjem i podešavanjem slobodne dužine kabela. Podesivi po obodu ručke s prednje strane. Montiranje i uklanjanje bez alata ili dodatnih pričvrsnih elemenata
5 | Ultrazvučne sonde
5.1 | Konveksna sonda
5.1.1 | Širokopojasna konveksna sonda frekvencijskog raspona najmanje 1 - 5 MHz, izrađena u monokristalnoj tehnologiji. Najmanje 160 kristalnih elemenata. Širina snopa od 110° ili više. Spojni priključak izveden bez pokretnih dijelova. Podržava najmanje sljedeće načine rada: jednodimenzionalni (M), dvodimenzionalni (2D), obojani Doppler (CDFI), pulsni Doppler (PW), Doppler intenziteta (Power Doppler), harmonično oslikavanje s pulsnom inverzijom (Harmonic).
5.2 | Linearna sonda
5.2.1. | Širokopojasna matrična linearna sonda frekvencijskog raspona od 2 do 22 MHz ili više, izrađena u monokristalnoj tehnologiji i sa elevacijskim fokusiranjem. Najmanje 1900 kristalnih elemenata. Otvor ravnine skeniranja najmanje 50 mm.Podržava najmanje sljedeće načine rada: jednodimenzionalni (M), dvodimenzionalni (2D), obojani Doppler (CDFI), pulsni Doppler (PW), Doppler intenziteta (Power Doppler), harmonično oslikavanje s pulsnom inverzijom (Harmonic).
DODATNE NAPOMENE ZA PREDMET NABAVE:
1. Rok isporuke: do 01.06.2026.
2. Dodatni kriteriji kvalitete: 1.) jamstveni rok najmanje 5 godina: → sva oprema koja se isporučuje i koja je predmet nabave ulazi u jamstveni rok; → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje odazvati u roku od 24 sata od poziva ili upućenog pisanog zahtjeva i izvršiti popravak/zamjenu proizvoda u roku od 7 radna dana od dana prijave kvara, zamjenski uređaj u slučaju popravka kvara dužeg od 30 dana); → unutar jamstvenog roka ponuditelj se obvezuje izvršiti servis uređaja (redovni/preventivni), sukladno Izjavi proizvođača o preporučenom broju godišnjih servisa. 2.) Uz UZV uređaj je potrebno isporučiti i sterilni jednokratni EKG kabel, konektore i ostale nastavke za spajanje na kateter, kao i monopolarni sterilni EKG kabel s nastavcima kao i sav drugi potrošni materijal koji je potreban za potrebe primopredaje odnosno stavljanja predmeta nabave u punu funkciju 3.) U situacijama potvrde mehaničkog kvara od strane naručitelja i ponditelja, ponuditelji će biti u obvezi dostaviti zamjenski uređaj za vrijeme trajanja popravka od trenutka potvrde narudžbe
3. Edukacija/trening: minimalno 2 djelatnika u trajanju od 2 radna dana.
4. Isporučitelj je u obvezi osigurati dostupnost rezervnih dijelova minimalno 10 godina.
Ovlašteni predstavnici Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević” i ovlašteni predstavnici ponuditelja utvrdili su gore navedene tehničke specifikacije, nakon provedenih tehničkih konzultacija za predmet nabave: Uređaji za ultrazvučnu dijagnostiku - Grupa 2.
Ovlašteni predstavnici ponuditelja:
1.
2.
…..
Ovlašteni predstavnici Klinike :
1.
2.
…