## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
Predmet nabave: Sustav za praćenje vitalnih funkcija pacijenata, ev.br. 160/2026 JN
TROŠKOVNIK
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a (EUR)
1 | Pregledna stanica za centralni nadzor | kom | 4
2 | Monitor vitalnih funkcija | kom | 1
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO SA PDV-om u EUR
Napomene:
U cijenu artikla moraju biti uključeni dostava i puštanje u rad te edukacija osoblja.
Minimalni jamstveni rok ponuđene robe mora biti 24 mjeseca.
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1. | Pregledna stanica za centralni nadzor
1.1. | Stanica za pregled podataka o pacijentima (povijest, alarmi, trendovi, valni oblici) sa monitora vitalnih funkcija umreženih putem stanice za centralni nadzor
2. | Kompatibilnost s postojećom stanicom za centralni nadzor serije Vista
2.1. | Računalo medicinskog razreda
2.2. | Računalo integrirano u ekran, otporno na brisanje svih vanjskih površina dezinfekcijskim sredstvima, s prednjim dijelom ekrana od punog stakla zaštite najmanje IP65, sa sustavom hlađenja bez ventilatora, namijenjeno radu 24 sata u danu
2.3. | Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale najmanje 60 cm
2.4. | Rezolucija ekrana najmanje 1920 x 1080 točaka
2.5. | Integrirani zvučnici
2.6. | RAM memorija najmanje 16 GB DDR4
2.7. | Trajna memorija najmanje 512 GB SSD
2.7.1. | Sučelja:
2.7.2. | HDMI
2.7.3. | LAN/RJ45 priključak, najmanje 2 komada
2.7.4. | USB 3.0, najmanje 4 komada
2. | Monitor vitalnih funkcija
2.1. | Ekran u boji osjetljiv na dodir, dijagonale najmanje 39 cm
2.2. | Rezolucija ekrana najmanje 1920 x 1080 točaka
2.3. | Istovremeni prikaz najmanje 10 krivulja
2.4. | Konfiguriranje izgleda ekrana od strane korisnika, pohrana minimalno 10 predefiniranih konfiguracija monitora
2.5. | Praćenje sljedećih parametara:
2.5.1. | EKG – 3/5/12 odvoda
2.5.2. | Respiracija
2.5.3. | SpO2 - saturacija kisika, Masimo SET ili Nellcor tehnologija, mogućnost promjene tehnologije mjerenja u bilo kojem trenu
2.5.4. | Neinvazivno mjerenje krvnog tlaka
2.5.5. | Temperatura (2x)
2.5.6. | Analiza aritmija
2.5.7. | Analiza ST segmenta za sve mjerene odvode, ST histogram
2.5.8. | PI - indeks perfuzije
2.5.9. | Invazivno mjerenje krvnog tlaka putem 3 kanala
2.5.10. | Srčani izbačaj
2.5.11. | Mjerenje C02 sa priborom za novorođenčad i djecu
2.6. | Kalkulator doziranja lijekova i titracijske tablice
2.7. | Pohrana trendova mjerenih parametara u trajanju od najmanje 240 sati, tabelarno i grafički
2.8. | Pohrana najmanje neinvazivnog mjerenja arterijskog tlaka
2.9. | Pohrana najmanje 48 sati krivulja
2.10. | Pohrana najmanje 1000 alarmnih događaja
2.11. | Alarmi u tri razine, alarmno svjetlo smješteno na vrhu monitora
2.12. | Funkcija sprječavanja lažnih fizioloških alarma sa zaključavanjem statusa alarma za SpO2 tijekom mjerenja NIBP-a na istoj ruci kao i SpO2
2.13. | Prikaz mjerenih vrijednosti i valnih oblika s respiratora putem sučelja
2.14. | Prikaz respiratornih petlji tlak-volumen i protok-volumen s respiratora putem sučelja
2.15. | Intubacijski mod rada za isključivanje alarma vezanih uz praćenje respiracije ili CO2
2.16. | Stupanj mehaničke zaštite, minimalno IP22
2.17. | Ukupna masa monitora najviše 5,5 kg bez modula i baterija
2.18. | Litij-ionska integrirana baterija koja omogućuje rad monitora bez centralnog napajanja najmanje 240 minuta
2.19. | Umrežavanje u monitoring sustav s postojećim monitorima i stanicom za centralni nadzor serije Vista, žičano i bežično
2.20. | Pribor za praćenje parametara:
2.20.1. | EKG pacijent kabel s 3 konektora za elektrode do pacijenta, sa shemom spajanja EKG elektroda istaknutom na konektoru kabela
2.20.1.1. | Mogućnost korištenja EKG pacijent kabela s 3 konektora za elektrode integriranim u jedan vodič, za lakše i urednije rukovanje oko pacijenta
2.20.2 | EKG osnovni kabel i pacijent kabel s 3 konektora za neonate
2.20.3. | Crijevo za mjerenje neinvazivnog tlaka
2.20.4 | SpO2 - Masimo set ili Nellcor tehnologija, osnovni kabel
2.21. | Sučelja:
2.21.1. | HDMI video izlaz za dodatni ekran
2.21.2. | USB
2.21.3. | Mrežni LAN/RJ45 priključak
2.21.4. | Sučelje za povezivanje s respiratorima i aparatima za anesteziju
2.22. | Upravljanje monitorom: ekran osjetljiv na dodir, rotacijski gumb, fizičke tipke na prednjoj ploči monitora (minimalno za utišavanje alarma i neinvazivno mjerenje tlaka), tipke prečaca na zaslonu monitora
2.23. | Nosač monitora s prihvatom na zidnu šinu
U __________________________, _____._____.2026. |  | _____________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.