## List1
Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"
TROŠKOVNIK
Uređaji za torakalnu drenažu, ev. broj 170/2026 JN
NAZIV, ADRESA I OIB PONUDITELJA:
Red. br. | Opis predmeta nabave | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena bez PDV-a | Stopa PDV-a (%) | Iznos PDV-a
1 | Uređaj za torakalnu drenažu | kom | 1
UKUPNO BEZ PDV-a u EUR
PDV u EUR
UKUPNO S PDV-om u EUR
Tehničke karakteristike:
Br. | Opis |  | Da/Ne (Obvezno upisati broj stranice iz priloženog kataloga, brošura ili uputa)
Proizvođač i model uređaja (UPISATI):
1 | Prijenosni digitalni uređaj za torakalnu drenažu kirurških tekućina, tkiva, plinova, zraka, tjelesnih tekućina ili infektivnog materijala.
1.1. | Težina do 1,2 kg, sa digitalnim ekranom u boji
1.2. | Regulacija tlaka drenaže kod prsišta pacijenta
1.3. | Raspon tlaka drenaže od 1 do 100 cm H2O
1.4. | Parametri mjerenja:
1.4.1. | Tlak- najveća vrijednost tlaka vakuuma:-10 kPa/- 75 mmHg / - 100cm H2O/mbar
1.4.2. | Protok: 5 l/min ±10%
1.4.3. | Volumen zraka – prikaz gubitka zraka ( LEAK)
1.4.4. | Volumen tekućina
1.5. | Sigurnost:
1.5.1. | Senzor tlaka
1.5.2. | Sigurnosni ventil tlaka
1.5.3. | Kontrola volumena kanistera za sprječavanje prepunjenja
1.6. | Ekran, prikaz parametra, trend i memorija:
1.6.1. | Ekran u boji sa prikazom numeričkih i grafičkih vrijednosti, prikaz krivulje trenda
1.6.2. | Prikaz krivulje trenda za period od 72 sata
1.6.3. | Prikaz krivulje pohranjenih podataka za gubitak zraka („air leak”) najmanje na slijedeće načine: prikaz 72 sata automatski prilagođena skala, za prikaz 24 sata 1000 ml/min razdijeljena skala; za prikaz 24 sata 100 ml/min razdijeljena skala, uključena provjeru drena
1.6.4. | Prikaz krivulja pohranjenih podataka za drenažu tekućine najmanje na slijedeće načine: za prikaz 72 sata automatski prilagođena skala, za prikaz 24 sata skala razdjeljena na 100 ml; za prikaz 6 sati automatski prilagođena skala
1.6.5. | Veza s računalom radi prebacivanja podataka putem priključaka koji omogućavaju komunikaciju računala s vanjskim uređajima pri čemu se podaci razmjenjuju serijski brzinom min. 60 MB/s
1.7. | Alarmi:
1.7.1. | Audio i vizualni alarmi tlaka
1.7.2. | Audio i vizualni alarmi upozorenja prije nego se posuda u potpunosti popuni
1.7.3. | Audio i vizualni alarm protoka
1.7.4. | Audio i vizualni alarmi baterije
1.8. | Napajanje:
1.8.1. | Mrežno napajanje
1.8.2. | Integrirana baterija s minimalnim radom 4 sata kontinuiranog rada i minimalnim radom 10 sati praktičnog rada
1.9. | Razina buke maksimalno 44 dBA
U __________________________, _____._____.2026. |  | _________________________________ štambilj i potpis odgovorne osobe Ponuditelja
Ponuditelj svojim pečatom i potpisom potvrđuje da je suglasan sa svim uvjetima iz ove Dokumentacije o nabavi te jamči istinitost dostavljenih informacija.
Minimalni jamstveni rok ponuđenog uređaja mora iznositi 24 mjeseca.
U cijenu mora biti uključena dostava, instalacija i edukacija osoblja za rad na uređaju